## LEIA-ME
Gerado automaticamente a partir de data/*.csv; não editar à mão.
LEIA-ME da base de dados
Fonte de verdade: os ficheiros CSV em data/ (materiais, criterios, tecido, cenarios, parametros,
problemas_criticos)
e este ficheiro (texto da folha LEIA-ME). O base_dados_biomateriais.xlsx é gerado por
scripts/exportar_xlsx.py e não se edita à mão.
Estado dos valores
- Todos os valores são pontos de partida de manuais e revisões e estão marcados "A verificar".
- Antes de usar um valor no relatório ou no poster: abre a fonte, confirma o número, preenche a coluna doi_url e muda o estado para "Verificado".
- Se a fonte der outro valor, usa o da fonte e regista a página ou tabela na coluna notas.
Alterações v0.3 (após revisão crítica)
Densidade deixa de ser proxy de radiopacidade (nova escala de radiopacidade) · σy/E renomeado "proxy material" · Nitinol fora do ranking · K_IC retirado do par articular · "Resistência" retirada da matriz dentária (tração ≠ flexão) · alvos do scaffold passam a cenários · nova folha Cenarios
Par articular e implante dentário ficam SEMIQUANTITATIVOS (ordinais > 50 % do peso): MCDM quantitativo só para haste, stent (balão) e scaffold.
Alterações v0.4 (28 set 2026)
- Os CSV passam a ser a fonte de verdade; o .xlsx é gerado só com valores (sem fórmulas).
- Novas colunas em materiais.csv: doi_url (a preencher) e valor_texto (propriedades categóricas).
- Nova propriedade "Tipo de expansão" do stent (balão ou autoexpansível), usada na triagem.
- Índices derivados calculados em src/biomat_mcdm/indices.py (σy/E do stent; E_implante/E_osso da haste).
- Cenários em cenarios.csv; η em parametros.csv.
Alterações v0.5 (1 out 2026): 2.ª ronda do stent
- Valores de fichas de fornecedor no 316L (alongamento), no L605 (cedência, módulo, tração) e no MP35N (tração), com o valor anterior na nota.
- L605: o típico é o da chapa (Haynes), por não haver ficha de tubo com valores; a fita (Matthey) dá o intervalo.
- Pt-Cr: cedência com fonte primária (O'Brien 2010, só resumo); módulo, tração e alongamento continuam "A verificar", com fontes secundárias na nota.
- Radiopacidade: rubrica escrita (ver "Rubricas ordinais"), fontes nas 7 linhas e estado "Verificado"; as notas não mudam.
- Densidades do 316L, L605, MP35N e Pt-Cr com fonte. A densidade não é critério do stent.
Alterações v0.6 (1 out 2026): 1.ª ronda do scaffold
- Rubrica da bioatividade reescrita segundo a classificação de Hench (classes A e B); as notas dos materiais não mudam.
- Regra da porosidade para as propriedades mecânicas dos scaffolds (ver "Cuidados").
- 11 linhas do scaffold com fonte primária: porosidade do quitosano/HA, do PLLA e do β-TCP; resistência à compressão da HA; e sete notas ordinais (imprimibilidade, esterilização e bioatividade).
- A esterilização da HA continua "A verificar".
Alterações v0.7 (1 out 2026): 2.ª ronda do scaffold
- Regra do típico: típico = mediana das fontes dentro da janela de porosidade (porosidade típica do material ±10 pontos percentuais); o intervalo vai do mínimo ao máximo dessas fontes.
- β-TCP: resistência 0,35-7,72 MPa, típico 2. PCL/β-TCP: porosidade típica 70 % (especificação dos scaffolds por FDM).
- HA: tempo de degradação tratado como não reabsorvível (mínimo 42 meses; máximo e típico = pior valor observado nos outros materiais, como a opção O2 do stent).
- PLLA definido como scaffold impresso; degradação 24-60 meses, com dados de PLLA maciço.
- Vidro 45S5: resistência 0,2-1,1 MPa e degradação 6-24 meses (dados de partículas). O módulo fica sem fonte primária.
- Quitosano/HA: módulo e resistência cerca de dez vezes abaixo dos valores anteriores.
- Porosidades do PCL, do PLGA e da HA com fonte.
Alterações v0.8 (2 out 2026): regra da forma revista (stent)
- Regra da forma: nas propriedades dependentes da forma do produto, min, max e tipico cobrem só a forma usada no dispositivo (no stent: tubo ou fita); os valores de outras formas (fio, barra, chapa) ficam só na coluna notas. Se a forma do dispositivo tiver um único valor, min = max e o Monte Carlo aplica ±10 % (incerteza_valor_unico em parametros.csv).
- Linhas revistas: L605 módulo 225 (antes 225-243), tração 900-1000 (antes 900-1138), alongamento 40 (antes 40-50); MP35N tração 965 (antes 931-965), alongamento 40 (antes 40-70). Sem alteração: 316L alongamento 40-50 e L605 cedência 380-700. Os típicos não mudaram.
- Exceção mantida no L605: o típico da cedência e da tração é o da chapa (Haynes), por não haver ficha de tubo com valores; fica dentro do intervalo da fita (Matthey).
Alterações v0.9 (3 out 2026): problemas críticos do professor
- Novo problemas_criticos.csv: para cada caso, os critérios que respondem ao problema crítico indicado pelo professor (2 out 2026), com ligação direta ou indireta e justificação. Folha Problemas_criticos no .xlsx.
- Novo parâmetro fator_foco_problema = 2 (valor de desenho) e novo cenário P-foco: peso dos critérios de ligação direta x2, restantes renormalizados; sensibilidade com direta + indireta; no par articular, só como sensibilidade semiquantitativa.
- Implante dentário: a corrosão passa a critério na v0.10.
Alterações v0.10 (3 out 2026): implante dentário centrado na osteointegração e na corrosão
- Novo critério "Resistência à corrosão em meio oral (ordinal 1-5)", de benefício, peso 0,15 (problema crítico do docente); para lhe dar peso: estética 0,15 → 0,10, módulo 0,20 → 0,15 e a densidade deixa de ser critério do dentário (a propriedade fica na base).
- Corrosão: Ti grau 4 = 3, Ti-6Al-4V ELI = 3, Ti-Zr = 3 (4 como sensibilidade), Y-TZP = 4, PEEK = 5.
- Osteointegração com fontes e rubrica nova; Ti-6Al-4V ELI 4 → 2 (sem estudos clínicos dedicados no corpo do implante dentário).
- Estado "Verificado" com a nota "só resumo; nota segundo a rubrica do leia_me" (decisão do André).
- Peso ordinal do dentário: 0,70 (antes 0,60); o caso continua SEMIQUANTITATIVO: ranking e P-foco só como indicação (results/semiquantitativos.csv).
Legenda
- min e max alimentam o Monte Carlo (distribuição entre mín. e máx.); nas propriedades dependentes da forma, só com valores da forma do dispositivo (regra da forma, v0.8).
- tipico = valor usado nos métodos; por omissão o ponto médio; pode diferir quando a regra da forma ou outra regra o justifica, com nota.
- Estados da coluna estado:
- "A verificar": valor de partida (manual, revisão ou fonte secundária) ainda não confirmado na fonte original.
- "Verificado": valor confirmado na fonte indicada em doi_url (artigo ou norma).
- "Verificado (fornecedor)": valor confirmado numa página de fornecedor que declara cumprir a norma, não no texto da norma.
- "Verificado (composição química)": valor que resulta da composição química do material (ex.: 0 % de níquel num polímero sem metais).
- "Verificado (derivado)": valor calculado a partir de dados da fonte (ex.: razão σFS/σUTS × σUTS), com o cálculo na nota.
- Teor de níquel (stent): % em massa; no WE43 é um limite máximo de impureza e tipico = máximo (pior caso).
Tipos de critério (Petković et al., Appl Sci 2025;15:9198)
Estrito = triagem passa/falha · Benefício = maior é melhor · Custo = menor é melhor · Alvo = mais próximo do valor-alvo é melhor
Rubricas ordinais (1-5): justificar cada nota no relatório com uma referência
- Corrosão: 5 = camada passiva estável sem libertação relevante; 3 = suscetível a picadas/fendas in vivo; 1 = corrosão clinicamente problemática
- Segurança iónica/ALTR: 5 = sem contacto metal-metal; 4 = risco na junção cabeça-cone; 1 = libertação de iões Co/Cr com ALTR documentada
- Osteointegração (implante dentário; revista a 3 out 2026, pelo tipo e duração da evidência clínica do corpo do implante): 5 = coortes com 10 anos ou mais e milhares de implantes, mais meta-análises a 10 anos; 4 = ensaios aleatorizados ou meta-análises com centenas de implantes e pelo menos um estudo a 10 anos; 3 = meta-análises a 1-5 anos ou coortes de 10 anos pequenas e heterogéneas; 2 = uso clínico sem estudos clínicos dedicados (só equivalência em estudos animais); 1 = só evidência pré-clínica. Fontes por material na coluna referencia e em NOTAS_METODOLOGICAS.md.
- Corrosão em meio oral (implante dentário, 3 out 2026): 5 = inerte em meio oral (sem corrosão eletroquímica nem degradação com efeito documentado); 4 = sem corrosão eletroquímica, mas com degradação lenta documentada em meio húmido ou oral (envelhecimento, absorção de água); 3 = metal passivo estável em saliva, atacado só em condições agressivas (fluoreto em meio ácido, tribocorrosão), com libertação de iões ou partículas documentada; 2 = metal atacado em condições orais comuns ou com acoplamento galvânico relevante; 1 = sem filme protetor estável.
- Estética: 5 = cor de dente; 3 = neutro; 2 = sombra cinzenta possível
- Bioatividade (classificação de Hench): 5 = classe A, osteoprodutivo (ex.: vidro 45S5); 4 = classe B, osteocondutor com ligação química ao osso (HA, β-TCP); 3 = osteocondutor sem ligação química, ou compósito com fase bioativa minoritária; 2 = pouca interação; 1 = bioinerte ou sem osteocondução. Fonte: Hench LL. Bioactive ceramics: theory and clinical applications. Bioceramics 1994;7:3-14 (original não lido); classes A e B lidas em Bramhill J, Ross S, Ross G. Int J Environ Res Public Health 2017;14:66, doi:10.3390/ijerph14010066 (revisão, texto completo).
- Imprimibilidade 3D: 5 = extrusão direta fácil; 3 = possível com limitações; 2 = requer técnicas especiais (robocasting, liofilização)
- Compatibilidade com RM: 5 = sem artefacto/aquecimento relevante; 4 = MR-condicional, artefacto pequeno (Ti); 3 = artefacto moderado (CoCr, Pt); 2 = artefacto marcado (aço inox)
- Esterilização: 5 = aceita métodos padrão sem degradação; 4 = requer método específico sem perda de propriedades; 3 = método restrito com risco de degradação; 2 = degradação documentada
- Custo relativo de material e fabrico (NÃO é preço clínico; critério de CUSTO): 1 = matéria-prima e processo maduros, menor complexidade; 2 = processo estabelecido com maior exigência de controlo; 3 = liga/material especializado ou cadeia de fabrico exigente; 4 = material caro, processo complexo, revestimento ou controlo rigoroso; 5 = material crítico, arquitetura complexa ou processo pouco escalável
- Fabricabilidade: 5 = processos industriais maduros (incl. fabrico aditivo); 3 = possível com limitações; 2 = escala laboratorial
- Galvânica cabeça-cone: 5 = sem par metálico; 3 = CoCr em cone de Ti (fretting documentado); 2 = múltiplas interfaces metal-metal
- Radiopacidade (stent): 5 = liga com fração elevada de elemento de Z alto (Pt-Cr); 4 = melhoria clara face ao 316L (L605, com W); 3 = referência dos metais de stent (316L, MP35N); 2 = pouco radiopaco (Nitinol); 1 = radiotransparente, precisa de marcadores (Mg WE43, PLLA). Critério: teor de elementos de Z alto (Pt, Z = 78; W, Z = 74). A densidade não é critério (desde a v0.3), serve só de evidência de apoio. Fontes: Allocco DJ et al. Trials 2010;11:1, doi:10.1186/1745-6215-11-1 (PMC2826324); PMC3692344 ("modest improvement" do CoCr face ao aço).
NOTA: índices ordinais só devem pesar ≤ 50 % do total de cada caso: o resto deve vir de propriedades medidas.
Cuidados
1. Propriedades de scaffolds dependem da porosidade. Regra da porosidade: as propriedades mecânicas de um scaffold usam-se à porosidade típica desse material (±10 pontos percentuais); valores medidos a porosidades muito diferentes ficam de fora ou só alargam o intervalo, com nota. Dentro da janela, típico = mediana das fontes dentro da janela de porosidade (porosidade típica do material ±10 pontos percentuais); o intervalo vai do mínimo ao máximo dessas fontes. Regista sempre a porosidade e o método de fabrico do estudo.
2. Cerâmicos: resistência à flexão ≠ resistência à tração. Assinala sempre qual é.
3. Stents: o Nitinol é autoexpansível (outra classe): eliminado na triagem pela regra "Tipo de expansão"; só na discussão.
4. Cenários (cenarios.csv): A = só materiais clínicos; B = inclui investigação e bioabsorvíveis. No stent, A = só permanentes em uso clínico (316L, L605, MP35N, Pt-Cr); B = A + Mg WE43 e PLLA.
Níveis de validação
(1) verificação de código = reproduzir Petković et al. 2025; (2) robustez interna = cenários; (3) validação clínica = NÃO demonstrada (trabalho futuro).
Perfis de doente (perfis_doente.csv)
Uma linha por regra (aprovada a 5 out 2026). Colunas: id, dispositivo, condicao (texto), condicao_codigo (condições
separadas por "; ", todas têm de se verificar), efeito, alvo_do_efeito, valor, justificacao, fonte, doi_url, estado.
- Efeitos: "peso multiplicado" (o peso do critério é multiplicado pelo valor e os pesos voltam a somar 1);
"critério acrescentado" (o critério entra com o peso do valor e os restantes ficam com 1 menos esse peso, na mesma
proporção); "leitura do problema" (P-foco com a leitura indicada e fator_foco_problema); "exclusão" (os materiais
listados, separados por "; ", saem do ranking); "nota" (não altera o ranking; mostra o texto do alvo_do_efeito).
- Várias regras que sobem o mesmo critério: usa-se o maior fator, não o produto.
- Estado: "Verificado" = a fonte liga a condição (ou uma definição próxima, indicada na justificação) ao mecanismo do
critério; "Regra do trabalho" = a ligação ao critério é do trabalho, mesmo quando o fator de risco tem fonte. O
valor do fator é sempre de desenho. "A verificar" = a fonte não foi encontrada ou não liga a condição ao
critério; a regra fica visível mas deve ser lida como provisória.
- 8 out 2026: mais 25 regras (patologias: RM frequente, corticoterapia, insuficiência renal, artrite reumatoide,
tabagismo, diabetes, radioterapia da cabeça e pescoço, osteoporose, idade avançada, hipertensão, alergia ao
cobalto e ao titânio); 42 regras no total. Mecanismo e o que cada fonte diz: docs/PATOLOGIAS_NOTAS.md.
- Sem regra para o sexo: os dados demográficos só entram através de um mecanismo (docs/TP2_fisiopatologia_da_falha.md).
Funil de triagem (data/funil/, 8 out 2026)
Três níveis, gerados por scripts/funil.py (results/funil.md e results/funil.csv):
1. Universo de partida: o resumo do Materials Project (dados abertos no AWS, versão 2026-09-28, licença CC BY 4.0;
atribuição: Jain A et al. APL Materials 2013;1:011002, doi:10.1063/1.4812323), os 118 elementos
(elementos.csv, com a classificação de toxicidade de fontes oficiais) e as normas ASTM de materiais para implantes
(normas.csv, com a norma como fonte).
2. Filtros automáticos sobre o Materials Project (filtros.csv; os limites são valores de desenho): elementos
excluídos (radioativos, classe 1 da ICH Q3D, grupo 1 da IARC como elemento), estabilidade, densidade e módulo de
Young (calculado a partir de K e G, E = 9KG/(3K + G)).
3. A base verificada (materiais.csv), onde se faz o MCDM.
Cuidados: as propriedades do Materials Project são calculadas (DFT) e só servem para filtrar; nenhum valor do Materials
Project entra no MCDM. O Materials Project só tem fases cristalinas ordenadas (as ligas como o Ti-6Al-4V e os polímeros
não estão lá); por isso o nível 3 não sai automaticamente do nível 2: junta os materiais com norma ou uso clínico e
propriedades confirmadas em fontes. Não se copiam dados do MatWeb nem do ASM (termos de uso); podem ser citados como
fontes de consulta.
- Níquel (decisão de 8 out 2026): 0 % no PLLA e na liga de Mg WE43, pela composição nominal (o níquel da WE43 só
aparece como impureza, até 0,005 %). Num critério de custo com mínimo 0, o WASPAS usa a eq. 11 de Petković et al.
com o alvo T = 0 (r = 1 - x / máx), porque a eq. 10 (mín / x) fica indefinida; o perfil de alergia ao níquel passa
a funcionar no cenário B. Nenhum critério dos casos de base tem mínimo 0, por isso os rankings do relatório não
mudam (confirmado: results/pontuacoes.csv igual).
- H1 (jovem ativo) e H3 (IMC 38) dão o mesmo ranking: as duas regras sobem só o limite de fadiga com fator 2, porque
ambas significam mais carga cíclica (decisão de 8 out 2026: fica assim; a aplicação explica-o).
Filtros de requisito (filtros_material.csv, 8 out 2026)
Uma linha por material: ferromagnetico (sim, não ou A verificar; fonte_rm), vapor, oxido_etileno e radiacao_gama
(compatível, com restrições, incompatível ou A verificar; fonte_esterilizacao), notas e estado (Verificado quando os
quatro campos têm fonte, Parcial quando só alguns têm, A verificar quando nenhum tem). Decisão de 8 out 2026: a
ISO 10993-1, a RM (ASTM F2503) e a esterilização entram como filtros e no texto, não como critérios com peso, para não
mudar os rankings do relatório; a esterilização tem também um cenário de sensibilidade (método imposto; saem os
incompatíveis). Resultado em results/filtros.md (src/biomat_mcdm/filtros.py, chamado pelo run_all.py). Cuidados: a
compatibilidade dos metais com vapor e gama assenta numa frase genérica (Yu et al. 2026) e nenhuma liga foi testada em
particular; o óxido de etileno ficou A verificar nos metais; o "incompatível" da WE43 com vapor vem de um só provete
(Becerra 2021); o 316L encruado pode ter magnetização fraca [confirmar].

## Materiais
caso | componente | material | norma | classe | estatuto | propriedade | unidade | min | max | referencia | doi_url | notas | tipico | estado | valor_texto
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 205 | 210 | Navarro M, Michiardi A, Castaño O, Planell JA. Biomaterials in orthopaedics. J R Soc Interface 2008;5(27):1137-1158 | https://doi.org/10.1098/rsif.2008.0151 | Navarro et al. 2008, Tabela 1: 205-210 GPa; típico = ponto médio | 207.5 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 755 | 765 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | hastes em 316L usam aço encruado; o recozido fica fora por fadiga insuficiente [fonte a indicar]; aço ISO 5832-1, 20 % encruado; Okazaki 2012, Tabela 2: σ0,2 = 760 ± 5 MPa (mín.-máx. = média ± DP) | 760 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 859 | 897 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | aço ISO 5832-1, 20 % encruado (o mesmo estado da cedência e da fadiga); Okazaki 2012, Tabela 2: σUTS = 878 ± 19 MPa (mín.-máx. = média ± DP); valor anterior: 490-860 MPa, típico 675 (Niinomi 1998, A verificar), que misturava recozido e encruado e ficava abaixo da cedência | 878 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 694 | 694 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | hastes em 316L usam aço encruado; o recozido fica fora por fadiga insuficiente [fonte a indicar]; aço ISO 5832-1, 20 % encruado; Okazaki 2012, Tabela 2: σFS/σUTS = 0,79 e σUTS = 878 ± 19 MPa; cálculo: 0,79 × 878 = 694 MPa; ensaio tração-tração, R = 0,1, 10 Hz, meio de Eagle a 37 °C | 694 | Verificado (derivado)
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 8 | 8 | Alleima, ficha 316LVM | https://www.alleima.com/en/technical-center/material-datasheets/tube-and-pipe-seamless/alleima-316lvm-for-medical-applications/ | mesma ficha da linha do stent (Alleima 316LVM, 8,0 g/cm³); a densidade não depende do encruamento de forma relevante; valor anterior: 7,9-8,0 g/cm³ [sem fonte]; Valores dependem muito de recozido vs encruado (nota antiga, válida para as propriedades mecânicas) | 8 | Verificado (fornecedor)
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Valores dependem muito de recozido vs encruado | 3 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 220 | 230 | Navarro M, Michiardi A, Castaño O, Planell JA. Biomaterials in orthopaedics. J R Soc Interface 2008;5(27):1137-1158 | https://doi.org/10.1098/rsif.2008.0151 | Navarro et al. 2008, Tabela 1 (linha CoCrMo F75): 220-230 GPa; típico = ponto médio; o módulo quase não depende do processamento (fundido ou forjado) | 225 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 629 | 709 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Forjado a quente; Okazaki 2012, Tabela 2: σ0,2 = 669 ± 40 MPa (mín.-máx. = média ± DP) | 669 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 1000 | 1300 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  | Slides: F799 ~2x fadiga/cedência da F75 | 1150 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 796 | 796 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Forjado a quente; Okazaki 2012, Tabela 2: σFS/σUTS = 0,74 e σUTS = 1075 ± 20 MPa; cálculo: 0,74 × 1075 = 796 MPa; ensaio tração-tração, R = 0,1, 10 Hz, meio de Eagle a 37 °C | 796 | Verificado (derivado)
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 8.25 | 8.3 | Alleima, ficha Alleima F1537 (barra); Fort Wayne Metals, FWM 1537 alloy | https://www.alleima.com/en/technical-center/material-datasheets/bar-and-hollow-bar/bar/alleima-f1537/ | mín.: 8,25 g/cm³ a 20 °C (Alleima F1537, barra, ficha de 12 nov 2025); máx.: 8,30 g/cm³ (Fort Wayne Metals, FWM 1537, https://fwmetals.com/what-we-do/materials/high-performance-alloys/fwm-1537-alloy); típico = ponto médio; a ASTM F1537 não define a densidade; valor anterior: 8,3-8,5 g/cm³ [sem fonte]; Slides: F799 ~2x fadiga/cedência da F75 | 8.275 | Verificado (fornecedor)
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Slides: F799 ~2x fadiga/cedência da F75 | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 101 | 110 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Li et al. 2014, Tabela 4 (cita Niinomi 1998): 101-110 GPa, recozido; típico = ponto médio; o valor 110-114 anterior era do Ti-6Al-4V normal (ASTM F1472), não do ELI | 105.5 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 848 | 850 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Okazaki 2012, Ti-6Al-4V ISO 5832-3 recozido; o artigo não diz se é ELI (O medido 0,07 %); Tabela 2: σ0,2 = 849 ± 1 MPa (mín.-máx. = média ± DP); valor anterior: 795-875 MPa (Li et al. 2014, Tabela 4, ELI recozido) | 849 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 860 | 965 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 912.5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 682 | 682 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Okazaki 2012, Ti-6Al-4V ISO 5832-3 recozido; o artigo não diz se é ELI (O medido 0,07 %); Tabela 2: σFS/σUTS = 0,73 e σUTS = 934 ± 1 MPa; cálculo: 0,73 × 934 = 682 MPa; ensaio tração-tração, R = 0,1, 10 Hz, ao ar (Figura 7); valor anterior: 500-650 MPa (Niinomi 1998, A verificar) | 682 | Verificado (derivado)
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 4.43 | 4.43 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 4.43 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 104.1 | 104.1 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Resistência limitada para haste de carga elevada; Li et al. 2014, Tabela 4 (cita Niinomi 1998): 104,1 GPa, recozido; a ASTM F67 não especifica módulo: mín. = máx. = típico | 104.1 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 610 | 622 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Resistência limitada para haste de carga elevada; Okazaki 2012, Ti cp grau 4 (ISO 5832-2) recozido; Tabela 2: σ0,2 = 616 ± 6 MPa (mín.-máx. = média ± DP); valor anterior: 483-485 MPa (Li et al. 2014, Tabela 4: 485 MPa; mínimo da ASTM F67: 483 MPa) | 616 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 692 | 708 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Resistência limitada para haste de carga elevada; Okazaki 2012, Ti cp grau 4 (ISO 5832-2) recozido (o mesmo estado da cedência e da fadiga), Tabela 2: σUTS = 700 ± 8 MPa (mín.-máx. = média ± DP); valor anterior: 550-680 MPa, típico 615 (Niinomi 1998, A verificar), que ficava abaixo da cedência | 700 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 483 | 483 | Okazaki Y. Comparison of Fatigue Properties and Fatigue Crack Growth Rates of Various Implantable Metals. Materials 2012;5:2981 | https://doi.org/10.3390/ma5122981 | Resistência limitada para haste de carga elevada; Okazaki 2012, Ti cp grau 4 (ISO 5832-2) recozido; Tabela 2: σFS/σUTS = 0,69 e σUTS = 700 ± 8 MPa; cálculo: 0,69 × 700 = 483 MPa; ensaio tração-tração, R = 0,1, 10 Hz, meio não indicado; valor anterior: 340-430 MPa (Niinomi 1998, A verificar) | 483 | Verificado (derivado)
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 4.51 | 4.51 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  | Resistência limitada para haste de carga elevada | 4.51 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Resistência limitada para haste de carga elevada | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Módulo de Young | GPa | 79 | 84 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo; Li et al. 2014, Tabela 4 (cita Niinomi 1998): 79-84 GPa, envelhecido; típico = ponto médio | 81.5 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Tensão de cedência | MPa | 836 | 908 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo; Li et al. 2014, Tabela 4 (cita Niinomi 1998): 836-908 MPa, envelhecido; típico = ponto médio | 872 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Resistência à tração | MPa | 973 | 1037 | Geetha M et al. Prog Mater Sci 2009;54:397-425 |  | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo | 1005 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 500 | 600 | Geetha M et al. Prog Mater Sci 2009;54:397-425 |  | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo | 550 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Densidade | g/cm³ | 4.9 | 5.1 | Geetha M et al. Prog Mater Sci 2009;54:397-425 |  | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Liga β sem Al/V, módulo mais baixo | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Módulo de Young | GPa | 55 | 55 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Excluído no cenário 'só materiais clínicos'; variante com 0,06 % de O; Li et al. 2014, Tabela 4 (recozido): 55 GPa; o valor de 66 GPa corresponde à variante com mais oxigénio (0,4 % O) | 55 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Tensão de cedência | MPa | 530 | 547 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Excluído no cenário 'só materiais clínicos'; variante com 0,06 % de O; Li et al. 2014: 530 MPa (Tabela 11, 0,06 % O, solubilizado) e 547 MPa (Tabela 4, recozido); típico = ponto médio | 538.5 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Resistência à tração | MPa | 590 | 600 | Geetha M et al. Prog Mater Sci 2009;54:397-425 |  | Excluído no cenário 'só materiais clínicos' | 595 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | MPa | 275 | 275 | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications) | https://doi.org/10.3390/ma7031709 | Excluído no cenário 'só materiais clínicos'; variante com 0,06 % de O; Li et al. 2014, secção 4.1 (texto): 275 MPa, solubilizado; o valor de 450 MPa corresponde à variante com mais oxigénio (0,46 % O) | 275 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Densidade | g/cm³ | 5.6 | 5.8 | Geetha M et al. Prog Mater Sci 2009;54:397-425 |  | Excluído no cenário 'só materiais clínicos' | 5.7 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Excluído no cenário 'só materiais clínicos' | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Taxa de desgaste linear | mm/ano | 0.04 | 0.106 | Teeter MG, Yuan X, Somerville LE, MacDonald SJ, McCalden RW, Naudie DD. Thirteen-year wear rate comparison of highly crosslinked and conventional polyethylene in total hip arthroplasty. Can J Surg 2017;60(3):212-216 | https://doi.org/10.1503/cjs.005216 | in vivo, RSA; CoCr 28 mm contra PE convencional (Trilogy, Zimmer); ensaio aleatorizado, n = 8 por braço aos 13,6 anos; rodagem incluída; mín.-máx. = intervalo; sem rodagem (primeiros 5 anos): 0,051 ± 0,022 mm/ano; Glyn-Jones 2015 (RSA): 0,030 mm/ano em regime estacionário, cabeça não indicada; mistura de métodos: RSA neste par, radiografia simples nos restantes ¦ Osteólise por partículas de PE; corrosão na junção cabeça-cone | 0.077 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Dureza da cabeça | HV | 312 | 368 | Fischer A, Weiß S, Wimmer MA. The tribological difference between biomedical steels and CoCrMo-alloys. J Mech Behav Biomed Mater 2012;9:50-62, Tabela 1 | https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2012.01.007 | varão forjado, não cabeça femoral; HV10 = 340 ± 28 (mín.-máx. = média ± DP); CoCr29Mo6 de baixo carbono, ISO 5832-6 / ASTM F1537, solubilizado ¦ Osteólise por partículas de PE; corrosão na junção cabeça-cone | 340 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | OBRIGATÓRIO indicar tipo de evidência: in vivo (radiográfico/RSA) vs simulador ISO 14242: não misturar ¦ Osteólise por partículas de PE; corrosão na junção cabeça-cone | 4 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Taxa de desgaste linear | mm/ano | 0.011 | 0.0212 | Higuchi Y, Seki T, Morita D, Komatsu D, Takegami Y, Ishiguro N. Comparison of wear rate between ceramic-on-ceramic, metal on highly cross-linked polyethylene, and metal-on-metal bearings. Rev Bras Ortop 2019;54(3):295-302, Tabela 4 | https://doi.org/10.1055/s-0039-1691762 | in vivo, radiografia simples (AP); CoCr contra HXLPE Crossfire (Stryker); n = 77; 7,6 anos; média ± DP; rodagem incluída; sem rodagem (true wear): 0,0096 mm/ano ¦ PE altamente reticulado; oxidação se radiação gama sem estabilização | 0.0161 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Dureza da cabeça | HV | 312 | 368 | Fischer A, Weiß S, Wimmer MA. The tribological difference between biomedical steels and CoCrMo-alloys. J Mech Behav Biomed Mater 2012;9:50-62, Tabela 1 | https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2012.01.007 | varão forjado, não cabeça femoral; HV10 = 340 ± 28 (mín.-máx. = média ± DP); CoCr29Mo6 de baixo carbono, ISO 5832-6 / ASTM F1537, solubilizado ¦ PE altamente reticulado; oxidação se radiação gama sem estabilização | 340 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | OBRIGATÓRIO indicar tipo de evidência: in vivo (radiográfico/RSA) vs simulador ISO 14242: não misturar ¦ PE altamente reticulado; oxidação se radiação gama sem estabilização | 4 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Taxa de desgaste linear | mm/ano | 0.032 | 0.044 | Kim YH, Park JW. Eighteen-Year Results of Cementless THA with Alumina-on-HXLPE Bearings in Patients <30 Years Old. J Bone Joint Surg Am 2020;102(14):1255-1259 | https://doi.org/10.2106/JBJS.19.01157 | alumina BIOLOX forte, não ZTA; doentes < 30 anos (muito ativos): pior caso; não comparável com o MoXLPE, porque os estudos, os polietilenos e os métodos são diferentes; in vivo, radiografia simples (AP, AutoCAD); 28 mm contra HXLPE Marathon (DePuy); cerca de 54 ancas; 17,8 anos; média ± DP; tratamento da rodagem não explicado; Weishorn 2023: 0,059 ± 0,031 mm/ano sem rodagem (Biolox sem geração indicada, contra Durasul); Dahl 2013 (RSA, PE convencional): a cabeça de alumina desgastou o PE menos de metade da CoCr (0,62 vs 1,40 mm aos 10 anos), única comparação cerâmica vs CoCr no mesmo estudo ¦ Cerâmica na cabeça elimina corrosão na junção | 0.038 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Dureza da cabeça | HV | 1937 | 1937 | KYOCERA Medical Technologies. BIOLOX delta Ceramic (página de produto), Tabela 1; consultada a 29 set 2026 | https://medical.kyocera.com/joint/prdct/biolox-delta-ceramic.html | BIOLOX delta; fonte: página de distribuidor (Kyocera), não o fabricante: 19 GPa (HV1); conversão: 19 / 0,009807 = 1937 HV; apoio: Merkert 2008 (resumo de congresso): 1975 HV; DePuy (folheto): cerca de 2000 HV ¦ Cerâmica na cabeça elimina corrosão na junção | 1937 | Verificado (fornecedor)
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | OBRIGATÓRIO indicar tipo de evidência: in vivo (radiográfico/RSA) vs simulador ISO 14242: não misturar ¦ Cerâmica na cabeça elimina corrosão na junção | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Taxa de desgaste linear | mm/ano | 0.0019 | 0.0063 | Higuchi Y, Seki T, Morita D, Komatsu D, Takegami Y, Ishiguro N. Comparison of wear rate between ceramic-on-ceramic, metal on highly cross-linked polyethylene, and metal-on-metal bearings. Rev Bras Ortop 2019;54(3):295-302, Tabela 4 | https://doi.org/10.1055/s-0039-1691762 | alumina, não ZTA; a ZTA desgasta igual ou menos, logo é o pior caso; in vivo, radiografia simples (AP); BIOLOX forte; n = 105; 7,6 anos; média ± DP; rodagem incluída (sem rodagem: 0,0037 mm/ano); van Loon 2021 (BIOLOX delta, 32 mm, n = 25 aos 10 anos): mediana 0,000 mm/ano (0,000 a 0,005); valores abaixo da resolução da radiografia simples: a diferença entre CoC e MoM não é significativa ¦ Risco de fratura baixo mas não nulo; ruído (squeaking) | 0.0041 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Dureza da cabeça | HV | 1937 | 1937 | KYOCERA Medical Technologies. BIOLOX delta Ceramic (página de produto), Tabela 1; consultada a 29 set 2026 | https://medical.kyocera.com/joint/prdct/biolox-delta-ceramic.html | BIOLOX delta; fonte: página de distribuidor (Kyocera), não o fabricante: 19 GPa (HV1); conversão: 19 / 0,009807 = 1937 HV; apoio: Merkert 2008 (resumo de congresso): 1975 HV; DePuy (folheto): cerca de 2000 HV ¦ Risco de fratura baixo mas não nulo; ruído (squeaking) | 1937 | Verificado (fornecedor)
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | OBRIGATÓRIO indicar tipo de evidência: in vivo (radiográfico/RSA) vs simulador ISO 14242: não misturar ¦ Risco de fratura baixo mas não nulo; ruído (squeaking) | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Taxa de desgaste linear | mm/ano | 0.0035 | 0.0073 | Higuchi Y, Seki T, Morita D, Komatsu D, Takegami Y, Ishiguro N. Comparison of wear rate between ceramic-on-ceramic, metal on highly cross-linked polyethylene, and metal-on-metal bearings. Rev Bras Ortop 2019;54(3):295-302, Tabela 4 | https://doi.org/10.1055/s-0039-1691762 | in vivo, radiografia simples (AP); Pinnacle 28 e 36 mm; n = 55; 7,6 anos; média ± DP; rodagem incluída (sem rodagem: 0,0051 mm/ano); Sieber 1999 (explantes Metasul, n = 118): cerca de 25 µm/ano no 1.º ano e 5 µm/ano depois do 3.º [confirmar: só o resumo]; valores abaixo da resolução da radiografia simples: a diferença entre CoC e MoM não é significativa ¦ Iões Co/Cr, ALTR; recolha ASR 2010: candidato a eliminar na triagem | 0.0054 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Dureza da cabeça | HV | 312 | 368 | Fischer A, Weiß S, Wimmer MA. The tribological difference between biomedical steels and CoCrMo-alloys. J Mech Behav Biomed Mater 2012;9:50-62, Tabela 1 | https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2012.01.007 | varão forjado, não cabeça femoral; HV10 = 340 ± 28 (mín.-máx. = média ± DP); CoCr29Mo6 de baixo carbono, ISO 5832-6 / ASTM F1537, solubilizado ¦ Iões Co/Cr, ALTR; recolha ASR 2010: candidato a eliminar na triagem | 340 | Verificado
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | OBRIGATÓRIO indicar tipo de evidência: in vivo (radiográfico/RSA) vs simulador ISO 14242: não misturar ¦ Iões Co/Cr, ALTR; recolha ASR 2010: candidato a eliminar na triagem | 1 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 103 | 110 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 106.5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Resistência mecânica (tração/flexão) | MPa | 550 | 680 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  | Não corrigido com o Okazaki 2012 (700 ± 8 MPa): esse valor é do Ti grau 4 recozido, e os implantes dentários de grau 4 são normalmente encruados (regra da forma do produto); fica A verificar até haver valor do grau 4 encruado | 615 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Tenacidade à fratura (K_IC) | MPa·m^0.5 | 50 | 70 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 60 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 4.51 | 4.51 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 4.51 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Estética (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Adell R et al. Int J Oral Maxillofac Implants 1990;5:347-359 (PMID 2094653); Howe MS et al. J Dent 2019;84:9-21 | https://doi.org/10.1016/j.jdent.2019.03.008 | só resumo; nota segundo a rubrica do leia_me; Adell 1990: 4636 implantes de Ti cp (grau não indicado no resumo), sobrevivência 86 % (mandíbula) e 78 % (maxila) aos 15 anos; Howe 2019: meta-análise, 96,4 % aos 10 anos (sistemas contemporâneos, sem separar por material); Müller F et al. Clin Oral Implants Res 2024;35:77-88 (https://doi.org/10.1111/clr.14199): braço de Ti grau IV 95,8 % aos 10 anos; valor anterior: 5 | 5 | Verificado
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 110 | 114 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 112 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Resistência mecânica (tração/flexão) | MPa | 860 | 965 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 912.5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Tenacidade à fratura (K_IC) | MPa·m^0.5 | 55 | 75 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 65 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 4.43 | 4.43 | Niinomi M. Mater Sci Eng A 1998;243:231-236 |  |  | 4.43 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Estética (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Shah FA et al. Mater Sci Eng C 2016;62:960-966; Johansson CB et al. Int J Oral Maxillofac Implants 1998;13:315-321 (PMID 9638001) | https://doi.org/10.1016/j.msec.2016.01.032 | só resumo; nota segundo a rubrica do leia_me; sem séries clínicas que identifiquem a liga no corpo do implante dentário; Shah 2016 (revisão): não existem estudos clínicos comparativos com o Ti cp; Johansson 1998 (coelho): torque de remoção menor do que o do Ti cp; valor anterior: 4 | 2 | Verificado
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 95 | 105 | Ficha técnica do fabricante (ex.: Straumann Roxolid): confirmar |  |  | 100 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Resistência mecânica (tração/flexão) | MPa | 900 | 1000 | Ficha técnica do fabricante (ex.: Straumann Roxolid): confirmar |  |  | 950 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Tenacidade à fratura (K_IC) | MPa·m^0.5 | 50 | 70 | Ficha técnica do fabricante (ex.: Straumann Roxolid): confirmar |  |  | 60 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 4.9 | 5.1 | Ficha técnica do fabricante (ex.: Straumann Roxolid): confirmar |  |  | 5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Estética (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Müller F et al. Clin Oral Implants Res 2024;35:77-88; Altuna P et al. Int J Oral Maxillofac Surg 2016;45:842-850 | https://doi.org/10.1111/clr.14199 | só resumo; nota segundo a rubrica do leia_me; Müller 2024: ensaio aleatorizado em boca dividida, TiZr 98,9 % vs Ti grau IV 95,8 % aos 10 anos (36 doentes na análise ITT); Altuna 2016 (https://doi.org/10.1016/j.ijom.2016.01.004): 922 implantes, 97,7 % aos 2 anos; ensaio patrocinado pela Institut Straumann AG (Müller 2015, BMC Oral Health 15:123, texto completo); valor anterior: 4 | 4 | Verificado
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Módulo de Young | GPa | 200 | 210 | Chevalier J. Biomaterials 2006;27:535-543 (zircónia/envelhecimento) |  |  | 205 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Resistência mecânica (tração/flexão) | MPa | 900 | 1200 | Chevalier J. Biomaterials 2006;27:535-543 (zircónia/envelhecimento) |  | Cerâmicos: resistência à flexão, não tração | 1050 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Tenacidade à fratura (K_IC) | MPa·m^0.5 | 5 | 10 | Chevalier J. Biomaterials 2006;27:535-543 (zircónia/envelhecimento) |  | Degradação a baixa temperatura (LTD): ver Chevalier 2006 | 7.5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Densidade | g/cm³ | 6 | 6.1 | Chevalier J. Biomaterials 2006;27:535-543 (zircónia/envelhecimento) |  |  | 6.05 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Estética (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Pieralli S et al. J Dent Res 2017;96:38-46; Roehling S et al. Clin Oral Implants Res 2018;29(S16):135-153 | https://doi.org/10.1177/0022034516664043 | só resumo; nota segundo a rubrica do leia_me; Pieralli 2017: 398 implantes, 95,6 % aos 12 meses; Roehling 2018 (https://doi.org/10.1111/clr.13352): 98,3 % (1 ano), 97,2 % (2 anos); Roehling 2026 (https://doi.org/10.1111/clr.70089): 97,7 % aos 10 anos, 35 implantes, financiado pela Straumann; outros sistemas 62-80 % (Herber 2025, https://doi.org/10.1186/s40729-025-00655-1; Steyer 2021, https://doi.org/10.3390/ma14226738); consenso ITI 2018 (Morton, https://doi.org/10.1111/clr.13298): preferir implantes de uma peça; valor anterior: 3 | 3 | Verificado
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Módulo de Young | GPa | 3 | 4 | Ratner BD et al. Biomaterials Science, 4th ed., 2020 |  |  | 3.5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Resistência mecânica (tração/flexão) | MPa | 90 | 100 | Ratner BD et al. Biomaterials Science, 4th ed., 2020 |  |  | 95 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Tenacidade à fratura (K_IC) | MPa·m^0.5 | 3 | 6 | Ratner BD et al. Biomaterials Science, 4th ed., 2020 |  |  | 4.5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Densidade | g/cm³ | 1.3 | 1.32 | Ratner BD et al. Biomaterials Science, 4th ed., 2020 |  |  | 1.31 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Estética (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  |  | 3 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Najeeb S et al. J Oral Implantol 2016;42:512-516; Mishra S, Chowdhary R. Clin Implant Dent Relat Res 2019;21:208-222 | https://doi.org/10.1563/aaid-joi-d-16-00072 | só resumo; nota segundo a rubrica do leia_me; só evidência pré-clínica; nos estudos animais o PEEK sem revestimento foi menos osteogénico do que o titânio (Najeeb 2016); faltam ensaios clínicos (Mishra 2019, https://doi.org/10.1111/cid.12706); valor anterior: 1 | 1 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Módulo de Young | GPa | 193 | 200 | Alleima, ficha 316LVM (propriedades físicas: 200 GPa a 20 °C) | https://www.alleima.com/en/technical-center/material-datasheets/tube-and-pipe-seamless/alleima-316lvm-for-medical-applications/ | confirmado a 8 out 2026; típico e máx.: 200 GPa (Alleima, propriedade física, sem distinção de forma); mín.: 193 GPa, recozido (Ang HY et al. J Thorac Dis 2017;9(Suppl 9):S923-S934 (doi:10.21037/jtd.2017.06.30, PMC5583085), Tabelas 1 e 4); valor anterior: 193 GPa (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 200 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Tensão de cedência | MPa | 205 | 340 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 272.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Resistência à tração | MPa | 490 | 690 | Alleima, ficha 316LVM (tubo de parede fina recozido) | https://www.alleima.com/en/technical-center/material-datasheets/tube-and-pipe-seamless/alleima-316lvm-for-medical-applications/ | regra da forma: tubo de parede fina recozido, Rm 490-690 MPa (intervalo de especificação; a ficha não dá valor típico; típico = ponto médio); para registo: tubo de parede grossa 515-690 MPa; Ang 2017, Tabela 4: 490 MPa (recozido); valor anterior: 515-670 MPa (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 590 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Alongamento na rotura | % | 40 | 50 | Alleima, ficha 316LVM (tubo de parede fina recozido); patente US 6780261 B2 (Scimed), tubo de stent totalmente recozido | https://patents.google.com/patent/US6780261B2/en | regra da forma: mín. e máx. só com a forma do dispositivo (tubo ou fita; stents cortados a laser de tubo); as duas fontes são de tubo; típico e mín.: tubo de parede fina recozido 40 % (Alleima 316LVM, coluna "typical", não é mínimo de especificação); máx.: tubo de stent totalmente recozido ~50 % (patente US 6780261 B2, Scimed); valor anterior: 40-60 % (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79); o doi_url é o da patente (fonte do máx.); URL da ficha da Alleima: https://www.alleima.com/en/technical-center/material-datasheets/tube-and-pipe-seamless/alleima-316lvm-for-medical-applications/ | 40 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Densidade | g/cm³ | 8 | 8 | Alleima, ficha 316LVM | https://www.alleima.com/en/technical-center/material-datasheets/tube-and-pipe-seamless/alleima-316lvm-for-medical-applications/ | valor anterior: 8 g/cm³ (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 8 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Espessura típica de strut | µm | 130 | 140 | Nikam N, Steinberg TB, Steinberg DH. Med Devices (Auckl) 2014;7:165-178 (Tabela 1) | https://doi.org/10.2147/MDER.S31869 | revisão, texto completo: plataformas de 316L de primeira geração, Express 132 µm e Bx Velocity (Cypher) 140 µm; Multi-Link Duet 140 µm no ISAR-STEREO (Kastrati 2001, https://doi.org/10.1161/01.CIR.103.23.2816); típico = ponto médio; espessura de strut = propriedade do dispositivo, não do material; o 316L também existiu com struts finos (Multi-Link 50 µm, Liberté 81 µm); valor anterior: 100-140 µm (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12) | 135 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Tempo de reabsorção | meses |  |  | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Permanente: só entra no cenário B como 'não reabsorve' |  | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 225 | 225 | Lamineries Matthey, ficha Alloy L-605 v26E (fita recozida, declara ASTM F90); Haynes International, HAYNES 25 (chapa solubilizada); Fort Wayne Metals, L-605 alloy (barra e fio) | https://www.matthey.ch/fileadmin/user_upload/downloads/fichetechnique/EN/Alloy_L-605_v26E.pdf | Slides: F90 (Co-Cr-W-Ni); regra da forma: mín. e máx. só com a forma do dispositivo (tubo ou fita; stents cortados a laser de tubo); valor único nessa forma, ±10 % no Monte Carlo; fita recozida 225 GPa (Matthey); outras formas, só para registo: chapa 225 GPa (Haynes), barra e fio 243 GPa (Fort Wayne, https://fwmetals.com/what-we-do/materials/high-performance-alloys/l-605-alloy); intervalo anterior: 225-243 GPa (incluía a barra e o fio); valor anterior: 243 GPa (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 225 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 380 | 700 | Lamineries Matthey, ficha Alloy L-605 v26E (fita recozida, declara ASTM F90); Haynes International, HAYNES 25 (chapa solubilizada); Fort Wayne Metals, L-605 alloy (barra e fio) | https://www.matthey.ch/fileadmin/user_upload/downloads/fichetechnique/EN/Alloy_L-605_v26E.pdf | regra da forma: mín. e máx. só com a forma do dispositivo (tubo ou fita; stents cortados a laser de tubo); intervalo: fita recozida 380-700 MPa (Matthey); típico: chapa solubilizada 476 MPa (Haynes), por não haver ficha de tubo com valores; outras formas, só para registo: barra 517 MPa e fio 621 MPa (Fort Wayne, https://fwmetals.com/what-we-do/materials/high-performance-alloys/l-605-alloy); valor anterior: 460-500 MPa (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 476 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 900 | 1000 | Lamineries Matthey, ficha Alloy L-605 v26E (fita recozida, declara ASTM F90); Haynes International, HAYNES 25 (chapa solubilizada); Fort Wayne Metals, L-605 alloy (barra e fio) | https://www.matthey.ch/fileadmin/user_upload/downloads/fichetechnique/EN/Alloy_L-605_v26E.pdf | regra da forma: mín. e máx. só com a forma do dispositivo (tubo ou fita; stents cortados a laser de tubo); intervalo: fita recozida 900-1000 MPa (Matthey); típico: chapa 996 MPa (Haynes), por não haver ficha de tubo com valores; outra forma, só para registo: fio 1138 MPa (Fort Wayne, https://fwmetals.com/what-we-do/materials/high-performance-alloys/l-605-alloy); intervalo anterior: 900-1138 MPa (incluía o fio); valor anterior: 1000-1050 MPa (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 996 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Alongamento na rotura | % | 40 | 40 | Lamineries Matthey, ficha Alloy L-605 v26E (fita recozida, declara ASTM F90); Fort Wayne Metals, L-605 alloy (fio) | https://www.matthey.ch/fileadmin/user_upload/downloads/fichetechnique/EN/Alloy_L-605_v26E.pdf | regra da forma: mín. e máx. só com a forma do dispositivo (tubo ou fita; stents cortados a laser de tubo); valor único nessa forma, ±10 % no Monte Carlo; fita recozida A50mm 40 % (Matthey; a ficha não diz se é valor típico ou mínimo de especificação); outra forma, só para registo: fio recozido 50 % (Fort Wayne, valor típico, https://fwmetals.com/what-we-do/materials/high-performance-alloys/l-605-alloy); intervalo anterior: 40-50 % (incluía o fio); valor anterior: 50-55 % (Hanawa 2009) | 40 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 9.07 | 9.27 | Lamineries Matthey, ficha Alloy L-605 v26E (fita); Haynes International, HAYNES 25 | https://www.matthey.ch/fileadmin/user_upload/downloads/fichetechnique/EN/Alloy_L-605_v26E.pdf | mín.: 9,07 g/cm³ (Haynes, HAYNES 25, https://haynesintl.com/en/alloys/alloy-portfolio/high-temperature-alloys/haynes-25/); típico e máx.: 9,27 g/cm³ (Matthey, fita); valor anterior: 9,1 g/cm³ (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 9.27 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Espessura típica de strut | µm | 81 | 81 | Macaya-Ten F et al. REC Interv Cardiol 2024 (Tabela 3); Brami P et al. J Clin Med 2023 | https://doi.org/10.24875/RECICE.M24000463 | XIENCE V / MULTI-LINK VISION: 81 µm; revisões (Brami 2023; Macaya-Ten 2024) que citam o fabricante; espessura de strut = propriedade do dispositivo, não do material; material L-605 confirmado no FDA SSED P070015 (https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf7/P070015b.pdf); Brami 2023: https://doi.org/10.3390/jcm12216711; valor anterior: 60-90 µm (Hanawa 2009) | 81 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Tempo de reabsorção | meses |  |  | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Permanente: só entra no cenário B como 'não reabsorve' |  | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 234.4 | 234.4 | K-Tube, MP35N Technical Data Sheet (tubo miniatura para stents) | https://www.k-tube.com/wp-content/uploads/2025/12/MP35N-K-Tube-Technical-Data-Sheet.pdf | regra da forma: tubo, 34 000 ksi = 234,4 GPa (conversão 1 ksi = 6,895 MPa); valor único nessa forma, ±10 % no Monte Carlo; outra forma, só para registo: fio 232,8 GPa (Ulbrich, MP35N Wire UNS R30035, https://www.ulbrich.com/uploads/data-sheets/MP35N-Wire-UNS-R30035.pdf); valor anterior: 233 GPa (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 234.4 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 414 | 414 | Ulbrich, MP35N Wire UNS R30035 (fio recozido, valor típico; declara ASTM F562) | https://www.ulbrich.com/uploads/data-sheets/MP35N-Wire-UNS-R30035.pdf | fio recozido, típico 60 ksi = 414 MPa; a ficha do tubo (K-Tube) não dá a cedência, por isso usa-se o fio (como no L605, por falta de ficha de tubo); valor único, ±10 % no Monte Carlo; valor anterior: 410-415 MPa (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 414 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 965 | 965 | K-Tube, MP35N Technical Data Sheet (tubo miniatura para stents); Ulbrich, MP35N Wire UNS R30035 (fio, declara ASTM F562) | https://www.k-tube.com/wp-content/uploads/2025/12/MP35N-K-Tube-Technical-Data-Sheet.pdf | regra da forma: mín. e máx. só com a forma do dispositivo (tubo ou fita; stents cortados a laser de tubo); valor único nessa forma, ±10 % no Monte Carlo; tubo recozido 140 ksi = 965 MPa (K-Tube; conversão 1 ksi = 6,895 MPa); outra forma, só para registo: fio 931 MPa (Ulbrich, https://www.ulbrich.com/uploads/data-sheets/MP35N-Wire-UNS-R30035.pdf); intervalo anterior: 931-965 MPa (incluía o fio); valor anterior: 930-960 MPa (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 965 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Alongamento na rotura | % | 40 | 40 | K-Tube, MP35N Technical Data Sheet (tubo miniatura para stents); Ulbrich, MP35N Wire UNS R30035 (fio, declara ASTM F562) | https://www.k-tube.com/wp-content/uploads/2025/12/MP35N-K-Tube-Technical-Data-Sheet.pdf | regra da forma: mín. e máx. só com a forma do dispositivo (tubo ou fita; stents cortados a laser de tubo); valor único nessa forma, ±10 % no Monte Carlo; tubo recozido 40 % (K-Tube, tabela "Possible Mechanical Properties": não diz se é típico ou mínimo); outra forma, só para registo: fio recozido 70 % (Ulbrich, valor típico, https://www.ulbrich.com/uploads/data-sheets/MP35N-Wire-UNS-R30035.pdf); intervalo anterior: 40-70 % (incluía o fio); valor anterior: 45 % (Hanawa 2009) | 40 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 8.43 | 8.43 | Ulbrich, MP35N Wire UNS R30035 (declara ASTM F562) | https://www.ulbrich.com/uploads/data-sheets/MP35N-Wire-UNS-R30035.pdf | valor anterior: 8,4 g/cm³ (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 8.43 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Espessura típica de strut | µm | 90 | 91 | Brami P et al. J Clin Med 2023; Macaya-Ten F et al. REC Interv Cardiol 2024 (Tabela 3) | https://doi.org/10.3390/jcm12216711 | Resolute Integrity 90 µm (Brami 2023); Driver 91 µm (Macaya-Ten 2024); revisões (Brami 2023; Macaya-Ten 2024) que citam o fabricante; espessura de strut = propriedade do dispositivo, não do material; MP35N no Resolute Integrity confirmado no FDA SSED P110013 (https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf11/P110013b.pdf); valor anterior: 60-90 µm (Hanawa 2009) | 90 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Tempo de reabsorção | meses |  |  | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Permanente: só entra no cenário B como 'não reabsorve' |  | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Módulo de Young | GPa | 203 | 203 | Huibregtse B, Granada JF. New DES platforms: does the metal alloy matter? Cardiac Interventions Today 2011 jul/ago (Tabela 1, p. 36); Samant S et al. Sci Rep 2021 (doi:10.1038/s41598-021-87908-2), Informação suplementar, Tabela 1 | https://assets.bmctoday.net/citoday/pdfs/cit0811_f2granada.pdf | Alta radiopacidade; fontes secundárias (lidas em texto completo a 8 out 2026): Huibregtse 2011, Tabela 1: 203 GPa; Samant 2021, Tabela suplementar 1: 203 GPa; ambas remetem para O'Brien BJ et al. Biomaterials 2010;31:3755-3761 (Tabelas 4 e 6, sem acesso; o resumo só dá a cedência); as fichas da FDA (SSED P110010, P100023, P150003) dizem só que a tração, a cedência e o alongamento cumprem a especificação, sem números; o Hanawa 2009 (citado antes) é anterior ao Pt-Cr e o resumo não o refere; Huibregtse e Samant têm financiamento ou coautores da Boston Scientific | 203 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Tensão de cedência | MPa | 480 | 480 | O'Brien BJ, Stinson JS, Larsen SR, Eppihimer MJ, Carroll WM. A platinum-chromium steel for cardiovascular stents. Biomaterials 2010;31:3755-3761 | https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2010.01.146 | só resumo; valor anterior: 480 MPa (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 480 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Resistência à tração | MPa | 834 | 834 | Huibregtse B, Granada JF. New DES platforms: does the metal alloy matter? Cardiac Interventions Today 2011 jul/ago (Tabela 1, p. 36); Samant S et al. Sci Rep 2021 (doi:10.1038/s41598-021-87908-2), Informação suplementar, Tabela 1 | https://assets.bmctoday.net/citoday/pdfs/cit0811_f2granada.pdf | fontes secundárias (lidas em texto completo a 8 out 2026): Huibregtse 2011, Tabela 1: 834 MPa; Samant 2021, Tabela suplementar 1: 834 MPa; ambas remetem para O'Brien BJ et al. Biomaterials 2010;31:3755-3761 (Tabelas 4 e 6, sem acesso; o resumo só dá a cedência); as fichas da FDA (SSED P110010, P100023, P150003) dizem só que a tração, a cedência e o alongamento cumprem a especificação, sem números; o Hanawa 2009 (citado antes) é anterior ao Pt-Cr e o resumo não o refere; Huibregtse e Samant têm financiamento ou coautores da Boston Scientific | 834 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Alongamento na rotura | % | 45 | 45 | Samant S et al. Sci Rep 2021 (doi:10.1038/s41598-021-87908-2), Informação suplementar, Tabela 1 | https://doi.org/10.1038/s41598-021-87908-2 | fontes secundárias (lidas em texto completo a 8 out 2026): Samant 2021, Tabela suplementar 1: 45 % (a única fonte encontrada com o alongamento); ambas remetem para O'Brien BJ et al. Biomaterials 2010;31:3755-3761 (Tabelas 4 e 6, sem acesso; o resumo só dá a cedência); as fichas da FDA (SSED P110010, P100023, P150003) dizem só que a tração, a cedência e o alongamento cumprem a especificação, sem números; o Hanawa 2009 (citado antes) é anterior ao Pt-Cr e o resumo não o refere; Huibregtse e Samant têm financiamento ou coautores da Boston Scientific | 45 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Densidade | g/cm³ | 9.9 | 9.9 | Allocco DJ et al. Trials 2010;11:1 (PMC2826324) | https://doi.org/10.1186/1745-6215-11-1 | valor anterior: 9,9 g/cm³ (Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79) | 9.9 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Espessura típica de strut | µm | 74 | 81 | Boston Scientific, SYNERGY Product Spec Sheet | https://www.bostonscientific.com/content/dam/bostonscientific/Interventional%20Cardiology/portfolio-group/Stents/Synergy/legacy-resource-center/SYNERGY-Product-Spec-Sheet.pdf | ficha do fabricante do dispositivo: 74 µm (2,25-2,75 mm), 79 µm (3,00-3,50 mm), 81 µm (4,00 mm); típico = 3,00-3,50 mm; valor anterior: 74-81 µm (Hanawa 2009) | 79 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Tempo de reabsorção | meses |  |  | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Permanente: só entra no cenário B como 'não reabsorve' |  | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Módulo de Young | GPa | 40 | 75 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Outra classe de dispositivo: 'tensão de cedência' = patamar superelástico | 57.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Tensão de cedência | MPa | 350 | 600 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 475 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Resistência à tração | MPa | 1070 | 1300 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 1185 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Alongamento na rotura | % | 10 | 15 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 12.5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Densidade | g/cm³ | 6.45 | 6.45 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 6.45 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Espessura típica de strut | µm | 100 | 150 | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  |  | 125 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Tempo de reabsorção | meses |  |  | Hanawa T. J Artif Organs 2009;12:73-79 (metais para stents) |  | Permanente: só entra no cenário B como 'não reabsorve' |  | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | autoexpansível
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Módulo de Young | GPa | 44.1 | 44.1 | Luxfer MEL Technologies, Datasheet 490, Elektron 43 Extruded Products (barra extrudida, T5) | https://www.luxfermeltechnologies.com/wp-content/uploads/2026/05/DS-490-Elektron-43-0526.pdf | não há ficha de tubo de stent (o Magmaris usa uma liga de Mg própria): usa-se a barra extrudida do fornecedor; valor único, ±10 % no Monte Carlo; módulo de elasticidade 44,1 GPa; valor anterior: 44-45 GPa (Witte F. Acta Biomater 2010;6:1680-1692, citado antes, não lido); para comparação, Ang HY et al. J Thorac Dis 2017;9(Suppl 9):S923-S934 (doi:10.21037/jtd.2017.06.30, PMC5583085), Tabela 1: WE43 40-50 GPa, 220-330 MPa, 2-20 % | 44.1 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Tensão de cedência | MPa | 243 | 243 | Luxfer MEL Technologies, Datasheet 490, Elektron 43 Extruded Products (barra extrudida, T5) | https://www.luxfermeltechnologies.com/wp-content/uploads/2026/05/DS-490-Elektron-43-0526.pdf | não há ficha de tubo de stent (o Magmaris usa uma liga de Mg própria): usa-se a barra extrudida do fornecedor; valor único, ±10 % no Monte Carlo; típico longitudinal 243 MPa; mínimo de especificação (AMS 4485/ASTM B107) 195 MPa; valor anterior: 150-195 MPa (Witte F. Acta Biomater 2010;6:1680-1692, citado antes, não lido); para comparação, Ang HY et al. J Thorac Dis 2017;9(Suppl 9):S923-S934 (doi:10.21037/jtd.2017.06.30, PMC5583085), Tabela 1: WE43 40-50 GPa, 220-330 MPa, 2-20 % | 243 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Resistência à tração | MPa | 352 | 352 | Luxfer MEL Technologies, Datasheet 490, Elektron 43 Extruded Products (barra extrudida, T5) | https://www.luxfermeltechnologies.com/wp-content/uploads/2026/05/DS-490-Elektron-43-0526.pdf | não há ficha de tubo de stent (o Magmaris usa uma liga de Mg própria): usa-se a barra extrudida do fornecedor; valor único, ±10 % no Monte Carlo; típico longitudinal 352 MPa; mínimo de especificação 303 MPa; valor anterior: 220-280 MPa (Witte F. Acta Biomater 2010;6:1680-1692, citado antes, não lido); para comparação, Ang HY et al. J Thorac Dis 2017;9(Suppl 9):S923-S934 (doi:10.21037/jtd.2017.06.30, PMC5583085), Tabela 1: WE43 40-50 GPa, 220-330 MPa, 2-20 % | 352 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Alongamento na rotura | % | 11.5 | 11.5 | Luxfer MEL Technologies, Datasheet 490, Elektron 43 Extruded Products (barra extrudida, T5) | https://www.luxfermeltechnologies.com/wp-content/uploads/2026/05/DS-490-Elektron-43-0526.pdf | não há ficha de tubo de stent (o Magmaris usa uma liga de Mg própria): usa-se a barra extrudida do fornecedor; valor único, ±10 % no Monte Carlo; típico longitudinal 11,5 %; mínimo de especificação 6 %; valor anterior: 10-17 % (Witte F. Acta Biomater 2010;6:1680-1692, citado antes, não lido); para comparação, Ang HY et al. J Thorac Dis 2017;9(Suppl 9):S923-S934 (doi:10.21037/jtd.2017.06.30, PMC5583085), Tabela 1: WE43 40-50 GPa, 220-330 MPa, 2-20 % | 11.5 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Densidade | g/cm³ | 1.84 | 1.84 | Witte F. Acta Biomater 2010;6:1680-1692 (Mg) |  |  | 1.84 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Espessura típica de strut | µm | 120 | 150 | Rapetto C, Leoncini M. J Thorac Dis 2017 (Tabela 1); Seguchi M et al. EuroIntervention 2023;19:e167 | https://doi.org/10.21037/jtd.2017.06.34 | Magmaris: 120 µm (2,5 mm) e 150 µm (3,0-3,5 mm) (Rapetto 2017, revisão); 150 µm no Magmaris de 3,0 mm (Seguchi 2023, estudo pré-clínico, https://doi.org/10.4244/EIJ-D-22-00718); típico = ponto médio; valor anterior: 120-150 µm (Witte 2010) | 135 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Tempo de reabsorção | meses | 12 | 24 | Joner M et al. EuroIntervention 2018 (DREAMS 2G/Magmaris, porco); Seguchi M et al. EuroIntervention 2023;19:e167 (pré-clínico, mini-porcos) | https://doi.org/10.4244/EIJ-D-17-00708 | modelo animal; todas as fontes são animais; ~1 ano ≈ 95 % reabsorvido (Joner 2018: 94,8 % a 1 ano, só resumo; Seguchi 2023: "approximately 1 year", https://doi.org/10.4244/EIJ-D-22-00718), 2 anos = substituição completa por fosfato de cálcio (Joner 2018); para coerência com o PLLA (reabsorção completa, 36 meses), o típico é o ponto médio; valor anterior: 9-12 meses (Haude 2016, BIOSOLVE-II) | 18 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Módulo de Young | GPa | 2 | 4 | Ang HY et al. J Thorac Dis 2017;9(Suppl 9):S923-S934 (doi:10.21037/jtd.2017.06.30, PMC5583085), Tabela 1 (PLLA; adaptada de Ang HY et al. Int J Cardiol 2017;228:931-939) | https://doi.org/10.21037/jtd.2017.06.30 | PLLA genérico de stents bioabsorvíveis, não o tubo orientado do Absorb (a SSED P150023 não dá números); típico = ponto médio; valor anterior: 3,1-3,6 GPa, típico 3,35 (ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017, que não têm estes números) | 3 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Tensão de cedência | MPa | 50 | 70 | Ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017 (Absorb BVS) |  |  | 60 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Resistência à tração | MPa | 60 | 70 | Ang HY et al. J Thorac Dis 2017;9(Suppl 9):S923-S934 (doi:10.21037/jtd.2017.06.30, PMC5583085), Tabela 1 (PLLA; adaptada de Ang HY et al. Int J Cardiol 2017;228:931-939) | https://doi.org/10.21037/jtd.2017.06.30 | PLLA genérico de stents bioabsorvíveis, não o tubo orientado do Absorb (a SSED P150023 não dá números); típico = ponto médio; valor anterior: 60-70 MPa (ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017, que não têm estes números) | 65 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Alongamento na rotura | % | 2 | 6 | Ang HY et al. J Thorac Dis 2017;9(Suppl 9):S923-S934 (doi:10.21037/jtd.2017.06.30, PMC5583085), Tabela 1 (PLLA; adaptada de Ang HY et al. Int J Cardiol 2017;228:931-939) | https://doi.org/10.21037/jtd.2017.06.30 | PLLA genérico de stents bioabsorvíveis, não o tubo orientado do Absorb (a SSED P150023 não dá números); típico = ponto médio; valor anterior: 2-6 % (ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017, que não têm estes números) | 4 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Densidade | g/cm³ | 1.25 | 1.29 | Ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017 (Absorb BVS) |  |  | 1.27 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Espessura típica de strut | µm | 150 | 157 | FDA, painel consultivo de 15 mar 2016, apresentação 'FDA Review of P150023' (diapositivo 14: ~150 µm); Ang HY et al. J Thorac Dis 2017 (Tabelas 2 e 5: 157 µm) | https://www.fda.gov/media/96690/download | Absorb BVS; mín.: ~150 µm (FDA, valor aproximado); máx.: 157 µm (Ang 2017); típico = ponto médio; a SSED P150023 (https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf15/P150023b.pdf) não dá o número; valor anterior: 150-160 µm, típico 155 | 153.5 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Tempo de reabsorção | meses | 36 | 48 | FDA SSED PMA P150023 (Absorb GT1); Gogas BD et al. Int J Cardiovasc Imaging 2012 | https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf15/P150023B.pdf | modelo animal (porco): "complete scaffold resorption by approximately 36 months" (SSED, estudos até 42 meses); "At 3 and 4 years ... complete polymer resorption" (Gogas 2012, https://doi.org/10.1007/s10554-011-9860-z); sem fonte humana; valor anterior: 36-48 meses (Ensaios ABSORB / comunicação FDA 2017) | 42 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Tipo de expansão | - |  |  |  |  | Categórico: balão ou autoexpansível |  | A verificar | balão
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 2 | 10 | Woodruff MA, Hutmacher DW. Prog Polym Sci 2010;35:1217-1256 (PCL) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 6 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 20 | 80 | Woodruff MA, Hutmacher DW. Prog Polym Sci 2010;35:1217-1256 (PCL) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 50 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Porosidade | % | 48 | 77 | Zein I et al. Biomaterials 2002;23:1169-1185; Hutmacher DW et al. J Biomed Mater Res 2001;55:203-216 | https://doi.org/10.1016/s0142-9612(01)00232-0 | FDM de PCL: 48-77 % (Zein 2002); 61 ± 1 % (Hutmacher 2001); só resumo nos dois; valor anterior: 50-80 % (Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26); Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 61 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Tempo de degradação | meses | 24 | 48 | Woodruff MA, Hutmacher DW. Prog Polym Sci 2010;35:1217-1256 | https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2010.04.002 | texto completo (manuscrito aceite, eprints.qut.edu.au/32270): 'The homopolymer PCL has a total degradation of two to four years (depending of the starting molecular weight...)'; 24-48 meses, típico = ponto médio; valor anterior: 24-36 meses, típico 30 | 36 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 1 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 1 | 10 | Karanth D et al. Clin Exp Dent Res 2023;9:398-408 | https://doi.org/10.1002/cre2.712 | definido como scaffold impresso ou extrudido (filamentos densos), não espuma: 5,06 ± 1,48 MPa a 73 % de porosidade (Karanth 2023, FDM, texto completo); uma só fonte; o intervalo 1-10 MPa vem do valor anterior; valor anterior: 1-10 MPa (Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27); Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 5 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 50 | 300 | Karanth D et al. Clin Exp Dent Res 2023;9:398-408; Yin HM et al. Polymers 2016;8:213 | https://doi.org/10.1002/cre2.712 | definido como scaffold impresso ou extrudido (filamentos densos), não espuma: 244 MPa a 73 % de porosidade (Karanth 2023, FDM); 86-207 MPa a 66-81 % (Yin 2016, extrusão e lixiviação, https://doi.org/10.3390/polym8060213; o artigo diz PLA sem indicar o grau); texto completo nos dois; espumas por separação de fases ou lixiviação de sal têm 3-35 MPa e ficam de fora; fonte anterior: Rezwan 2006; Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 175 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Porosidade | % | 60 | 90 | Lu L et al. Biomaterials 2000;21:1595-1605; Budyanto L, Goh YQ, Ooi CP. J Mater Sci Mater Med 2009;20:105-111; Ghosh S et al. J Mater Sci Mater Med 2007;18:185-193 | https://doi.org/10.1016/S0142-9612(00)00048-X | só resumo (as três fontes): 67-91 % por lixiviação de sal (Lu 2000); 80-90 % por separação de fases (Budyanto 2009, https://doi.org/10.1007/s10856-008-3545-8); 76-86 % por moldação com dois porogénios (Ghosh 2007, https://doi.org/10.1007/s10856-006-0680-y); o mínimo de 60 % não tem fonte; fonte anterior: Karageorgiou & Kaplan 2005; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 75 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Tempo de degradação | meses | 24 | 60 | Bos RRM et al. Biomaterials 1991;12:32-36; Bergsma JE et al. Biomaterials 1995;16:25-31 | https://doi.org/10.1016/0142-9612(91)90128-w | dados de PLLA maciço (Bos 1991, rato, reabsorção não completa aos 3 anos; Bergsma 1995, humanos, partículas ainda presentes aos 5,7 anos, https://doi.org/10.1016/0142-9612(95)91092-d; só resumo nos dois); o scaffold poroso pode degradar-se mais depressa; típico = ponto médio; valor anterior: 18-36 meses (Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27); Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 42 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 1 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 4 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 0.5 | 3 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 1.75 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 10 | 60 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 35 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Porosidade | % | 73 | 87 | Lu L et al. Biomaterials 2000;21:1837-1845 | https://doi.org/10.1016/s0142-9612(00)00047-8 | espumas por lixiviação de sal: 73, 84 e 87 % (Lu 2000, só resumo); típico = ponto médio; valor anterior: 70-90 % (Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26); Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 80 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Tempo de degradação | meses | 1 | 3 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 1 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 1.6 | 22.5 | Liang H et al. Int J Bioprint 2022;8(1):502; Zhang P, Zhou Q, He R. Materials 2024;17:6092 (Tabela 1) | https://doi.org/10.18063/ijb.v8i1.502 | regra da porosidade (típico da HA: 65 %, janela 55-75 %): a ~70 % de porosidade, 3,4 MPa (BCC), 5,9 MPa (TPMS-P) e 22,5 MPa (poros cúbicos), DLP e sinterização a 1250 °C (Liang 2022, texto completo); a 60 %, 1,59-3,32 MPa (Zhang 2024, Tabela 1, texto completo, https://doi.org/10.3390/ma17246092); típico = estrutura BCC a ~70 %; de fora: 0,09-0,50 MPa a 80 % e 12,1-19,2 MPa a 40 % (Zhang 2024); são redes impressas, não espumas; valor anterior: 2-20 MPa (Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27); Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 3.4 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 500 | 3000 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 1750 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Porosidade | % | 55 | 80 | FDA 510(k) K023998 (Tabela 1: Pro Osteon 200); Hoogendoorn HA et al. Clin Orthop Relat Res 1984;187:281-288 | https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf2/K023998.pdf | Pro Osteon 200 (HA coralina): porosidade 57 %, resistência à compressão 5,8 MPa (4-10 MPa), conferido no PDF do 510(k); blocos sinterizados com 56 % de macroporosidade (Hoogendoorn 1984, só resumo); o típico de 65 % e o máximo de 80 % não têm fonte própria; valor anterior: 50-80 % (Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26); Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 65 | Verificado (fornecedor)
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Tempo de degradação | meses | 42 | 60 | Hoogendoorn HA et al. Clin Orthop Relat Res 1984;187:281-288; Oonishi H et al. J Biomed Mater Res 2000;51:37-46 | https://doi.org/10.1097/00003086-198407000-00043 | não reabsorvível; valor de modelação, como a opção O2 do stent: mínimo 42 meses (sem reabsorção mensurável em 3,5 anos, cão, blocos com 56 % de macroporosidade, Hoogendoorn 1984; "not resorbed at all", coelho, Oonishi 2000; só resumo nos dois); máximo e típico = pior valor observado nos outros materiais do scaffold (60 meses, PLLA); valor anterior: 24-60 meses (Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27); Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 60 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Grandfield K et al. J R Soc Interface 2010;7:1497-1501; rubrica segundo a classificação de Hench (LEIA-ME) | https://doi.org/10.1098/rsif.2010.0213 | nota 4 pela rubrica (classe B de Hench, osteocondutor com ligação ao osso): scaffold de HA porosa em mandíbula humana, apatite precipitada na interface (Grandfield 2010; página de texto completo lida por extração automática, confirmar no PDF); Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 4 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 0.35 | 7.72 | Montelongo SA et al. J Mater Sci Mater Med 2021;32:94; Xulin H et al. Int J Bioprint 2023;9(2):673; Hashimoto K, Oikawa H, Shibata H. Int J Mol Sci 2024;25:5363 | https://doi.org/10.1007/s10856-021-06569-9 | regra da porosidade (típico do β-TCP: 65 %, janela 55-75 %), típico = mediana das três fontes: 7,72 MPa a 59,6 % (Montelongo 2021, impressão 3D e sinterização); 0,35 MPa a 66 % (Xulin 2023, impressão por gel, https://doi.org/10.18063/ijb.v9i2.673); cerca de 2 MPa a ~70 % (Hashimoto 2024, espumação e liofilização, valor aproximado do texto, exato só em figura, https://doi.org/10.3390/ijms25105363); texto completo nas três; de fora: 0,45 MPa a 92 % (Furusawa 2016) e 72 MPa a 35 % (Esslinger 2021); valor anterior: 1-15 MPa (Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27); Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 2 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 100 | 1000 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | uma só fonte na janela de porosidade: 546 MPa a 59,6 % (Montelongo 2021, texto completo, https://doi.org/10.1007/s10856-021-06569-9); o intervalo 100-1000 MPa continua a vir da revisão; Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 550 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Porosidade | % | 65 | 92 | FDA 510(k) K120152 (Cerasorb Plus); FDA 510(k) K032409 (Vitoss); Furusawa T et al. Int J Implant Dent 2016;2:4 | https://fda.innolitics.com/device/K120152 | típico e mín.: Cerasorb Plus em bloco, 65 %; Vitoss cerca de 90 % (https://fda.innolitics.com/device/K032409); máx.: 92 % por espumação e liofilização (Furusawa 2016, Tabela 1, https://doi.org/10.1186/s40729-016-0037-3); o Cerasorb Plus de 35 % fica de fora: outra forma de produto; 510(k) lidos numa cópia de terceiros; valor anterior: 50-80 % (Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26); Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 65 | Verificado (fornecedor)
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Tempo de degradação | meses | 6 | 18 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 12 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Kotani S et al. J Biomed Mater Res 1991;25:1303-1315; rubrica segundo a classificação de Hench (LEIA-ME) | https://doi.org/10.1002/jbm.820251010 | só resumo: β-TCP denso em tíbia de coelho liga-se ao osso sem camada de apatite (Kotani 1991); nota 4 pela rubrica (classe B, osteocondutor); Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 4 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 0.58 | 1.1 | Baino F, Fiume E. Materials 2019;12:3244 (Tabela 1) | https://doi.org/10.3390/ma12193244 | regra da porosidade (típico do 45S5: 80 %, janela 70-90 %), típico = mediana dos seis valores da Tabela 1 na janela: 0,58 MPa a 86 %, 0,78 a 82 %, 0,88 a 80 %, 0,95 a 75 %, 0,96 a 71 % e 1,1 a 70 % (Baino e Fiume 2019, espumas por réplica de esponja, texto completo); valor anterior: 0,3-2 MPa (Hench LL. J Am Ceram Soc 1991;74); Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 0.915 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 50 | 500 | Hench LL. J Am Ceram Soc 1991;74:1487-1510 (vidros bioativos) |  | sem fonte primária: Baino e Fiume 2019 dão 1,2-8 GPa, mas é módulo elástico dinâmico (excitação por impulso), não o módulo do ensaio de compressão, por isso não se aplica; Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 275 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Porosidade | % | 70 | 90 | Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26:5474-5491 (porosidade) |  | Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 80 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Tempo de degradação | meses | 6 | 24 | Tadjoedin ES et al. Clin Oral Implants Res 2002;13:428-436; Tadjoedin ES et al. Clin Oral Implants Res 2000;11:334-344 | https://doi.org/10.1034/j.1600-0501.2002.130412.x | partículas, não scaffold (Tadjoedin 2000, 2002): em seio maxilar humano, 8 % do volume de vidro aos 15 meses e desaparecimento aos 16 meses; só resumo; o resumo não diz que o BioGran é 45S5 (a confirmar); valor anterior: 6-12 meses (Hench LL. J Am Ceram Soc 1991;74); Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 16 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 2.2 | 6.38 | Kawai T et al. J Orthop Res 2018;36:1002-1011; Wong WS et al. Cureus 2025;17:e86272 | https://doi.org/10.1002/jor.23673 | regra da porosidade (típico do PCL/β-TCP: 70 %, janela 60-80 %), PCL/TCP 80:20 por FDM ou extrusão: a verificar, duas fontes fracas: 2,2 MPa a 59,5 %, no limite inferior da janela (Kawai 2018, texto completo); 6,38 MPa a 70 % (Wong 2025, fonte secundária, https://doi.org/10.7759/cureus.86272); típico = ponto médio; de fora: 27,9 MPa em Wang 2024, que não é tensão de cedência (o Wang 2024 foi retirado de toda a base a 3 out 2026: Editor Note da revista, ver o módulo); valor anterior: 3-12 MPa (Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27); Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 4.3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 22.2 | 51.5 | Reichert JC et al. Int Orthop 2011;35:1229-1236; Kawai T et al. J Orthop Res 2018;36:1002-1011 | https://doi.org/10.1007/s00264-010-1146-x | regra da porosidade (típico do PCL/β-TCP: 70 %, janela 60-80 %), PCL/TCP 80:20 por FDM ou extrusão, típico = mediana de três valores: 22,2 MPa a 70,6 % em PBS (Reichert 2011, mPCL-TCP); 51,5 MPa a 59,5 % (Kawai 2018, https://doi.org/10.1002/jor.23673); 23,1 MPa a 70 % (Wong 2025, fonte secundária, https://doi.org/10.7759/cureus.86272); texto completo em todas; retirado a 3 out 2026: 48,2 MPa a 65,1 % (Wang Y et al. Heliyon 2024;10:e26071), porque a revista publicou uma Editor Note sobre o artigo (doi:10.1016/j.heliyon.2025.e44205) cujo conteúdo não foi possível confirmar, e a Tabela 3 dá uma resistência (27,9 MPa) quase igual ao módulo (48,2 MPa), pouco plausível num scaffold poroso; típico anterior: 35,7 MPa (mediana de quatro valores); valor anterior: 30-150 MPa (Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27); Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 23.1 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Porosidade | % | 60 | 70 | Sparks DS et al. Sci Adv 2023;9:eadd6071; Nam JH et al. J Periodontal Implant Sci 2023;53:218-232 | https://doi.org/10.1126/sciadv.add6071 | regra da forma: especificação dos scaffolds mPCL-TCP (80:20) por FDM, 70 % de porosidade (Sparks 2023; Nam 2023, micro-CT, https://doi.org/10.5051/jpis.2300660033; texto completo nos dois); é valor de especificação repetido em vários artigos, não uma tabela de medições; o mínimo de 60 % vem do valor anterior; valor anterior: 50-70 % (Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26); Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 70 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Tempo de degradação | meses | 12 | 24 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | a verificar: as fontes divergem e nenhuma mede a reabsorção completa (Yeo 2008, rato, 24 semanas, Mw -89 %; Lam 2009, coelho, 6 meses, perda de massa de cerca de 7 %; só resumo nos dois); Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 18 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Bruyas A et al. J Mater Res 2018;33:1948-1959; rubrica segundo a classificação de Hench (LEIA-ME) | https://doi.org/10.1557/jmr.2018.112 | nota 3 pela rubrica (compósito com fase bioativa): mais células e mais atividade de ALP com β-TCP, in vitro (Bruyas 2018, FDM com 0-60 % de β-TCP; página de texto completo lida por extração automática); Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 3 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Resistência à compressão (scaffold) | MPa | 0.03 | 0.06 | Gaihre B, Jayasuriya AC. Mater Sci Eng C 2018;91:330-339 | https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.060 | uma só fonte: 0,050-0,055 MPa seco a 87,5 % nos compósitos e 0,028 MPa no quitosano puro (Gaihre 2018, texto completo; o valor exato do compósito com nHA está só em figura); valor anterior: 0,1-1 MPa (Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27); Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 0.05 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Módulo de compressão (scaffold) | MPa | 0.08 | 0.8 | Gaihre B, Jayasuriya AC. Mater Sci Eng C 2018;91:330-339; Wang H et al. Heliyon 2024;10:e25832 | https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.060 | regra da porosidade (janela 77,5-97,5 %): 0,76 MPa seco a 87,5 % (Gaihre 2018, texto completo); 0,076 MPa hidratado a 89,8 % (Wang 2024, texto completo, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25832); típico = valor seco; valor anterior: 1-10 MPa (Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27); Muito dependente da geometria/porosidade: registar a porosidade do estudo de onde vem o valor; Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 0.76 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Porosidade | % | 86.9 | 91.3 | Gaihre B, Jayasuriya AC. Mater Sci Eng C 2018;91:330-339; Wang H et al. Heliyon 2024;10:e25832 | https://doi.org/10.1016/j.msec.2018.05.060 | típico: 87,5 ± 11,2 % (Gaihre 2018, quitosano com 40 % de nHA, liofilizado, deslocamento de etanol; texto completo); intervalo: 86,9-91,3 % com 1-4 % de HAp, liofilizado (Wang 2024, Fig. 3a, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25832); valor anterior: 80-95 % (Karageorgiou V, Kaplan D. Biomaterials 2005;26); Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 87.5 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Tempo de degradação | meses | 3 | 12 | Rezwan K et al. Biomaterials 2006;27:3413-3431 (scaffolds ósseos) |  | a verificar: só há dados in vitro (perda de massa de 1-4 % num mês com lisozima, Reves 2012, texto completo, https://doi.org/10.3390/jfb3010114); sem tempo de reabsorção in vivo; Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 7.5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Bioatividade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Escala ordinal definida no trabalho (rubrica em LEIA-ME): justificar com literatura |  | Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Bergonzi C et al. Sci Rep 2019;9:362 | https://doi.org/10.1038/s41598-018-36613-8 | nota 2 pela rubrica: o material é liofilizado; a impressão de quitosano exige técnica especial (deposição sobre superfície arrefecida e gelificação em banho; Bergonzi 2019, quitosano sem HA, texto completo); Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 2 | Verificado
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Artefacto marcado em RM | 2 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Artefacto moderado | 3 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Baixa suscetibilidade magnética; MR-condicional | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Idem Ti-6Al-4V | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Liga de Ti; comportamento esperado semelhante: confirmar | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Sem dados clínicos de RM: assumido por analogia | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 1 | 1 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 1 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 2 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Nb e Zr encarecem | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 5 | 5 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Ta e Nb; sem produção industrial | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Forjamento e maquinagem maduros | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Co-Cr-Mo forjado | ASTM F799/F1537 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Difícil de maquinar; fundição/forjamento/AM possíveis | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Forjamento, maquinagem e fabrico aditivo (SLM/EBM) maduros | 5 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 4 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-13Nb-13Zr | ASTM F1713 | Metal | Clínico (uso limitado) | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Cadeia de fornecimento limitada | 3 | A verificar
Prótese da anca | Haste femoral | Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | - | Metal | Investigação | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Processamento em escala laboratorial | 2 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Literatura sobre corrosão na junção cabeça-cone (trunnionosis): confirmar |  | Cabeça CoCr em cone de Ti: corrosão por fretting documentada | 3 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Literatura sobre corrosão na junção cabeça-cone (trunnionosis): confirmar |  | Idem | 3 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Literatura sobre corrosão na junção cabeça-cone (trunnionosis): confirmar |  | Cabeça cerâmica elimina o par galvânico | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Literatura sobre corrosão na junção cabeça-cone (trunnionosis): confirmar |  | Idem | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Literatura sobre corrosão na junção cabeça-cone (trunnionosis): confirmar |  | Fretting no cone + desgaste metálico na articulação | 2 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | PE convencional esterilizado por gama ao ar → oxidação (histórico) | 2 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | HXLPE refundido/recozido ou com vitamina E | 4 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Idem | 4 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Cerâmicos e metais: sem limitações | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Idem | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Cabeça CoCr (a haste também conta: ver nota metodológica) | 3 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 3 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 5 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Duas superfícies CoCr | 2 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / UHMWPE convencional (MoP) | - | Par tribológico | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 1 | 1 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 1 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / HXLPE (MoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 2 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / HXLPE (CoXLPE) | - | Par tribológico | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | ZTA / ZTA (CoC) | - | Par tribológico | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 4 | A verificar
Prótese da anca | Par articular (cabeça/acetábulo) | CoCrMo / CoCrMo (MoM) | - | Par tribológico | Clínico (abandonado) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Artefacto local pequeno | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Sem artefacto relevante | 5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  |  | 5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Liga proprietária | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | CAD/CAM + sinterização | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 2 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Maquinagem CNC + tratamento de superfície (SLA) maduros | 5 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Contração na sinterização; tratamento de superfície limitado | 3 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Moldação/maquinagem fáceis; superfície bioinerte | 4 | A verificar
Implante dentário | Corpo do implante | Ti cp grau 4 | ASTM F67 | Metal | Clínico | Resistência à corrosão em meio oral (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Nakagawa M et al. J Dent Res 1999;78:1568-1572; Apaza-Bedoya K et al. J Periodontal Res 2017;52:946-954 | https://doi.org/10.1177/00220345990780091201 | só resumo; nota segundo a rubrica do leia_me; filme passivo destruído com HF acima de cerca de 30 ppm (Nakagawa 1999; limiar de pH e fluoreto no texto completo, não lido); tribocorrosão na ligação implante-pilar (Apaza-Bedoya 2017, https://doi.org/10.1111/jre.12469); mais Ti na placa com peri-implantite (Safioti 2017, https://doi.org/10.1902/jop.2016.160524), sem causalidade provada (Mombelli 2018, https://doi.org/10.1111/clr.13305) | 3 | Verificado
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-6Al-4V ELI | ASTM F136 | Metal | Clínico | Resistência à corrosão em meio oral (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Nakagawa M et al. Dent Mater J 2001;20:305-314; Huang HH. Biomaterials 2003;24:275-282 | https://doi.org/10.4012/dmj.20.305 | só resumo; nota segundo a rubrica do leia_me; também atacada por fluoreto em meio ácido, sem diferença face ao Ti cp indicada no resumo (Nakagawa 2001); filme destruído com NaF acima de 0,1 % em saliva artificial a pH 5 (Huang 2003, https://doi.org/10.1016/s0142-9612(02)00315-0); a libertação de Al e V é questão de biocompatibilidade e não entra nesta nota | 3 | Verificado
Implante dentário | Corpo do implante | Ti-Zr (~15% Zr) | - | Metal | Clínico | Resistência à corrosão em meio oral (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Akimoto T et al. J Biomed Mater Res B 2018;106:73-79; Grandin HM, Berner S, Dard M. Materials 2012;5:1348-1360 | https://doi.org/10.1002/jbm.b.33811 | só resumo; nota segundo a rubrica do leia_me; in vitro igual ou melhor do que o Ti cp, mas com composições diferentes da do Roxolid (Akimoto 2018: Ti-30Zr em % mol; Santos 2023, https://doi.org/10.3390/ma16051826: Ti-15Zr em PBS); Grandin 2012 (https://doi.org/10.3390/ma5081348, texto completo): corrosão pelo menos tão boa como a do Ti puro, autores da Straumann; sem dados com fluoreto; 4 só como cenário de sensibilidade | 3 | Verificado
Implante dentário | Corpo do implante | Zircónia Y-TZP | ISO 13356 | Cerâmico | Clínico | Resistência à corrosão em meio oral (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Chevalier J et al. J Am Ceram Soc 2009;92:1901-1920; Kocjan A et al. Dent Mater 2021;37:443-453 | https://doi.org/10.1111/j.1551-2916.2009.03278.x | só resumo; nota segundo a rubrica do leia_me; sem corrosão eletroquímica; degradação a baixa temperatura em meio húmido (Chevalier 2009); in vivo na boca, fração monoclínica cerca de 8 % aos 6 meses e 12 % aos 24 meses (Kocjan 2021, https://doi.org/10.1016/j.dental.2020.11.023) | 4 | Verificado
Implante dentário | Corpo do implante | PEEK | ASTM F2026 | Polímero | Clínico (uso limitado) | Resistência à corrosão em meio oral (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Kurtz SM, Devine JN. Biomaterials 2007;28:4845-4869; Liebermann A et al. J Prosthet Dent 2016;115:321-328 | https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2007.07.013 | só resumo; nota segundo a rubrica do leia_me; não hidrolisa, absorção de água cerca de 0,5 % (Kurtz e Devine 2007, texto completo, secção de resistência química); menor absorção e solubilidade em saliva entre polímeros CAD/CAM (Liebermann 2016, https://doi.org/10.1016/j.prosdent.2015.09.004) | 5 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | MR-condicional; artefacto maior | 2 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | MR-condicional | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | MR-condicional | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Pt paramagnético | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | MR-condicional | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Artefacto mínimo | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Shellock FG / MRIsafety.com; ASTM F2182 (aquecimento) e F2119 (artefactos): confirmar |  | Polímero; marcadores metálicos nas extremidades | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Allocco DJ et al. Trials 2010;11:1 (PMC2826324); PMC3692344 ("modest improvement" do CoCr); rubrica no LEIA-ME (teor de elementos de Z alto) | https://doi.org/10.1186/1745-6215-11-1 | Visibilidade reduzida com struts finos; ordem suportada por Allocco 2010 (densidade como comparação direta); notas segundo a rubrica do leia_me | 3 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Allocco DJ et al. Trials 2010;11:1 (PMC2826324); PMC3692344 ("modest improvement" do CoCr); rubrica no LEIA-ME (teor de elementos de Z alto) | https://doi.org/10.1186/1745-6215-11-1 | W na liga aumenta a radiopacidade; ordem suportada por Allocco 2010 (densidade como comparação direta); notas segundo a rubrica do leia_me | 4 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Allocco DJ et al. Trials 2010;11:1 (PMC2826324); PMC3692344 ("modest improvement" do CoCr); rubrica no LEIA-ME (teor de elementos de Z alto) | https://doi.org/10.1186/1745-6215-11-1 | ordem suportada por Allocco 2010 (densidade como comparação direta); notas segundo a rubrica do leia_me | 3 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Allocco DJ et al. Trials 2010;11:1 (PMC2826324); PMC3692344 ("modest improvement" do CoCr); rubrica no LEIA-ME (teor de elementos de Z alto) | https://doi.org/10.1186/1745-6215-11-1 | Pt: número atómico elevado; ordem suportada por Allocco 2010 (densidade como comparação direta); notas segundo a rubrica do leia_me | 5 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Allocco DJ et al. Trials 2010;11:1 (PMC2826324); PMC3692344 ("modest improvement" do CoCr); rubrica no LEIA-ME (teor de elementos de Z alto) | https://doi.org/10.1186/1745-6215-11-1 | Precisa de marcadores; ordem suportada por Allocco 2010 (densidade como comparação direta); notas segundo a rubrica do leia_me | 2 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Allocco DJ et al. Trials 2010;11:1 (PMC2826324); PMC3692344 ("modest improvement" do CoCr); rubrica no LEIA-ME (teor de elementos de Z alto) | https://doi.org/10.1186/1745-6215-11-1 | Precisa de marcadores radiopacos; ordem suportada por Allocco 2010 (densidade como comparação direta); notas segundo a rubrica do leia_me | 1 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Radiopacidade (ordinal 1-5) | - | 1 | 1 | Allocco DJ et al. Trials 2010;11:1 (PMC2826324); PMC3692344 ("modest improvement" do CoCr); rubrica no LEIA-ME (teor de elementos de Z alto) | https://doi.org/10.1186/1745-6215-11-1 | Marcadores de Pt nas extremidades; ordem suportada por Allocco 2010 (densidade como comparação direta); notas segundo a rubrica do leia_me | 1 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Stent farmacológico → EtO (o fármaco limita) | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Idem | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Idem | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Idem | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Sem revestimento de fármaco (periférico) | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Revestimento de fármaco + polímero | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Gama degrada o PLLA (cisão de cadeias) → EtO obrigatório | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 1 | 1 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Tecnologia de 1.ª geração | 1 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  |  | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 5 | 5 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Bioabsorvível | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 5 | 5 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Bioabsorvível | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Corte laser de tubo maduro | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Aço inox 316L | ASTM F138 | Metal | Clínico (1.ª geração) | Teor de níquel | % (massa) | 13 | 15 | Página de fornecedor (Upmet), 316L ASTM F138 | https://www.upmet.com/products/stainless-steel/316lslvm | fonte: página de fornecedor que declara cumprir a norma, não o texto da norma ASTM | 14 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Cr L605 | ASTM F90 | Metal | Clínico | Teor de níquel | % (massa) | 9 | 11 | Página de fornecedor (MGM Industries), L605 ASTM F90 | https://www.mgm-industries.com/l605-alloy | fonte: página de fornecedor que declara cumprir a norma, não o texto da norma ASTM | 10 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 5 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Co-Ni-Cr-Mo MP35N | ASTM F562 | Metal | Clínico | Teor de níquel | % (massa) | 33 | 37 | Página de fornecedor (stainless.eu), MP35N ASTM F562 | https://www.stainless.eu/en/products/cobalt-alloys/mp35n/ | fonte: página de fornecedor que declara cumprir a norma, não o texto da norma ASTM | 35 | Verificado (fornecedor)
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 4 | 4 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  |  | 4 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Pt-Cr | - | Metal | Clínico | Teor de níquel | % (massa) | 9 | 9 | Bennett J, Dubois C. A novel platinum chromium everolimus-eluting stent for the treatment of coronary artery disease. Biologics 2013;7:149-159 | https://doi.org/10.2147/BTT.S34939 | valor nominal, sem intervalo (PMC3692344: 33 % Fe, 33 % Pt, 18 % Cr, 9 % Ni, 3 % Mo); autores pela ordem do PubMed (PMID 23818756; a Crossref inverte a ordem) | 9 | Verificado
Stent vascular | Estrutura do stent | Nitinol (autoexpansível) | ASTM F2063 | Metal (superelástico) | Excluído (autoexpansível: só discussão) | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Tratamento de memória de forma | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Controlo de degradação e revestimentos | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | - | Metal biodegradável | Clínico (Magmaris) | Teor de níquel | % (massa) | 0 | 0 | Composição nominal da WE43 (magnésio com ítrio e terras raras; o níquel não faz parte da composição nominal) | https://www.makeitfrom.com/material-properties/WE43B-WE43B-T6-M18432-Magnesium | 0 % pela composição nominal (decisão de 8 out 2026, igual ao PLLA); o níquel só aparece como impureza, com limite máximo de 0,005 % (MakeItFrom, cita ASTM B80); a ficha Luxfer DS-467 (05/2026) não indica Ni | 0 | Verificado (composição nominal)
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Geetha 2009; Navarro 2008; literatura de fabrico aditivo: confirmar |  | Struts espessos; processamento térmico sensível | 3 | A verificar
Stent vascular | Estrutura do stent | PLLA (bioabsorvível) | - | Polímero biodegradável | Descontinuado (Absorb, 2017) | Teor de níquel | % (massa) | 0 | 0 | Composição química do PLLA |  | polímero de C, H e O; sem metais | 0 | Verificado (composição química)
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Fusão ~60 °C: sem autoclave; EtO/gama com cuidado; Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Gama causa cisão de cadeias; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 2 | 2 | Holy CE, Cheng C, Davies JE, Shoichet MS. Biomaterials 2001;22:25-31 (Tabela 2) | https://doi.org/10.1016/S0142-9612(00)00136-8 | nota 2 pela rubrica (degradação documentada): gama 2,5 Mrad, Mw -54 %; EtO, Mw -12 % e volume -50 % (Holy 2001, texto completo); a fonte usa scaffolds de PLGA 75/25, não 50:50, e não indica a porosidade; Muito sensível: altera a degradação; Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 2 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | a confirmar: o autoclave (121 °C, 40 min) altera a dissolubilidade, a resistência e a morfologia da HA porosa (Li X et al. J Mater Sci Mater Med 2016;27:5, https://doi.org/10.1007/s10856-015-5617-x, só resumo); falta fonte para radiação gama em HA; Autoclave/calor seco; Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | FDA 510(k) K032409 (Vitoss, Orthovita, 2003); FDA 510(k) K120152 (Cerasorb Plus, Riemser, 2012) | https://fda.innolitics.com/device/K032409 | nota 5 pela rubrica: os dois produtos são esterilizados por radiação gama (resumos dos 510(k), lidos numa cópia de terceiros, https://fda.innolitics.com/device/K120152); ressalva: o autoclave altera a morfologia e a resistência do β-TCP poroso (Li X et al. J Mater Sci Mater Med 2016;27:5, https://doi.org/10.1007/s10856-015-5617-x, só resumo); Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 5 | Verificado (fornecedor)
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 5 | 5 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | calor seco; a radiação gama aumenta a dissolução (Farag 2017, só resumo, https://doi.org/10.1002/jbm.a.36035); Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 5 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | Bruyas A et al. Tissue Eng Part A 2019;25:248-256 | https://doi.org/10.1089/ten.tea.2018.0130 | nota 3 pela rubrica (método restrito com risco de degradação): scaffolds PCL/β-TCP por FDM, feixe de eletrões: +14 % de rigidez e resistência iniciais e degradação 25 % mais rápida (Bruyas 2019, só resumo); o calor está excluído pela fusão do PCL; Limitado pela fase PCL; Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 3 | Verificado
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | - | 3 | 3 | ISO 11137 (radiação) / ISO 11135 (EtO); Kurtz 2016 para UHMWPE: confirmar |  | Polímero natural sensível ao calor; Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PCL | - | Polímero | Clínico (uso limitado) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 1 | 1 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Woodruff & Hutmacher 2010 | 1 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLLA | - | Polímero | Investigação | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 1 | 1 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; uso clínico noutras formas (fixação) | 1 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | PLGA 50:50 | - | Polímero | Investigação | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Athanasiou et al. 1996; uso clínico noutras formas | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Hidroxiapatite (HA) porosa | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | β-TCP poroso | - | Cerâmico | Clínico (substituto ósseo) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 3 | 3 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Rezwan et al. 2006; Bose et al. 2012; base 510(k) da FDA | 3 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Vidro bioativo 45S5 poroso | - | Vidro | Clínico (substituto ósseo, partículas) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 4 | 4 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: Hench 1991; scaffold poroso sobretudo investigação | 4 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Compósito PCL/β-TCP (impressão 3D) | - | Compósito | Clínico (uso limitado) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: fonte clínica a indicar | 2 | A verificar
Scaffold (regeneração óssea) | Scaffold poroso | Quitosano/HA (liofilizado) | - | Compósito natural | Investigação | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | - | 2 | 2 | Índice relativo de material e fabrico (rubrica no LEIA-ME); não representa preço hospitalar |  | Estatuto [confirmar]: fonte a indicar | 2 | A verificar

## Criterios
caso_componente | criterio | tipo | alvo | unidade | peso | justificacao
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Biocompatibilidade (ISO 10993) | Estrito | Aprovado | - |  | Triagem: elimina não biocompatíveis
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Módulo de Young | Alvo | 17 | GPa | 0.2 | Aproximar do osso cortical → reduzir stress shielding
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Limite de fadiga (10^7 ciclos) | Benefício |  | MPa | 0.25 | ~1,9 milhões de ciclos de marcha/ano (Silva et al. 2002)
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Tensão de cedência | Benefício |  | MPa | 0.1 | Evitar deformação plástica
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.15 | Libertação iónica
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Densidade | Custo |  | g/cm³ | 0.05 | Critério secundário
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.1 | Doentes idosos precisam frequentemente de RM
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | Custo |  | - | 0.05 | Perspetiva do hospital (enunciado)
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.1 | Inclui fabrico aditivo de hastes porosas
Prótese da anca ¦ Par articular | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | Estrito | ≥ 2 | - |  | Triagem: elimina o MoM (segurança não é compensável)
Prótese da anca ¦ Par articular | Risco de fratura da cabeça cerâmica | Estrito | Avaliação qualitativa | - |  | K_IC retirado da matriz; discutido no texto
Prótese da anca ¦ Par articular | Taxa de desgaste linear | Custo |  | mm/ano | 0.35 | SEMIQUANTITATIVO (ordinais > 50 %). Partículas → osteólise
Prótese da anca ¦ Par articular | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.25 | Lição do MoM
Prótese da anca ¦ Par articular | Dureza da cabeça | Benefício |  | HV | 0.05 | Riscos por terceiro corpo
Prótese da anca ¦ Par articular | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.15 | Corrosão na junção (trunnionosis)
Prótese da anca ¦ Par articular | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05 | Oxidação do PE irradiado
Prótese da anca ¦ Par articular | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05
Prótese da anca ¦ Par articular | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | Custo |  | - | 0.1
Implante dentário | Resistência/fadiga do sistema implante-pilar (ISO 14801) | Estrito | Cumpre para a geometria | - |  | Tração (metais) e flexão (cerâmicos) não são comparáveis
Implante dentário | Módulo de Young | Alvo | 15 | GPa | 0.15 | SEMIQUANTITATIVO (ordinais > 50 %). Osso mandibular ~10-20 GPa
Implante dentário | Tenacidade à fratura (K_IC) | Benefício |  | MPa·m^0.5 | 0.15 | Fratura (relevante para Y-TZP)
Implante dentário | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.25 | Função principal
Implante dentário | Resistência à corrosão em meio oral (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.15 | Problema crítico do docente (2 out 2026): fluoretos em meio ácido, tribocorrosão na ligação implante-pilar, envelhecimento da Y-TZP
Implante dentário | Estética (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.1 | Sombra cinzenta em gengiva fina
Implante dentário | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05
Implante dentário | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | Custo |  | - | 0.1
Implante dentário | Maquinabilidade / fabricabilidade (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05
Stent vascular | Tipo de expansão | Estrito | Expansível por balão | - |  | Exclui Nitinol (autoexpansível) do ranking
Stent vascular | Índice material de recuo elástico σy/E (proxy) | Custo |  | - | 0.1 | Proxy ao nível do material, não do dispositivo; menor = menos recuo
Stent vascular | Espessura típica de strut | Custo |  | µm | 0.2 | Struts finos → menos reestenose/trombose
Stent vascular | Alongamento na rotura | Benefício |  | % | 0.1 | Expansão sem fratura
Stent vascular | Resistência à tração | Benefício |  | MPa | 0.1 | Resistência radial e fadiga pulsátil
Stent vascular | Módulo de Young | Benefício |  | GPa | 0.05 | Rigidez radial com struts finos
Stent vascular | Radiopacidade (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.1 | Visibilidade em fluoroscopia (substitui a densidade)
Stent vascular | Compatibilidade com RM (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05 | Seguimento por RM/angio-RM
Stent vascular | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05 | Fármaco e polímero limitam o método
Stent vascular | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | Custo |  | - | 0.05
Stent vascular | Fabricabilidade (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.05 | Corte laser, trefilagem de tubo fino
Stent vascular | Tempo de reabsorção (só cenário B) | Alvo | 12 | meses | 0.15 | Suporte ~3-6 meses; reabsorção completa desejável em ~1 ano
Scaffold (regeneração óssea) | Resistência à compressão (scaffold) | Alvo | 7 | MPa | 0.15 | Osso trabecular ~2-12 MPa: CENÁRIO de referência, ver folha Cenarios
Scaffold (regeneração óssea) | Módulo de compressão (scaffold) | Alvo | 250 | MPa | 0.1 | Osso trabecular ~50-500 MPa: CENÁRIO de referência, ver folha Cenarios
Scaffold (regeneração óssea) | Porosidade | Alvo | 70 | % | 0.15 | Poros interligados >100 µm; trabecular 50-90%: CENÁRIO de referência, ver folha Cenarios
Scaffold (regeneração óssea) | Tempo de degradação | Alvo | 9 | meses | 0.15 | Acompanhar a regeneração óssea: CENÁRIO de referência, ver folha Cenarios
Scaffold (regeneração óssea) | Bioatividade (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.15 | Osteocondução/ligação ao osso
Scaffold (regeneração óssea) | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.1 | Controlo da arquitetura porosa
Scaffold (regeneração óssea) | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | Benefício |  | - | 0.1 | Polímeros de baixa Tf e hidrolisáveis
Scaffold (regeneração óssea) | Custo relativo de material e fabrico (1-5, 5 = mais caro) | Custo |  | - | 0.1

## Soma_pesos
caso_componente | soma_dos_pesos
Prótese da anca ¦ Haste femoral | 1
Prótese da anca ¦ Par articular | 1
Implante dentário | 1
Stent vascular | 1
Scaffold (regeneração óssea) | 1

## Indices_stent
material | sigma_y_E_min | sigma_y_E_max | sigma_y_E_tipico
Aço inox 316L | 0.001025 | 0.001762 | 0.001362
Co-Cr L605 | 0.001689 | 0.003111 | 0.002116
Co-Ni-Cr-Mo MP35N | 0.001766 | 0.001766 | 0.001766
Pt-Cr | 0.002365 | 0.002365 | 0.002365
Nitinol (autoexpansível) | 0.004667 | 0.015 | 0.008261
Liga de Mg WE43 (bioabsorvível) | 0.00551 | 0.00551 | 0.00551
PLLA (bioabsorvível) | 0.0125 | 0.035 | 0.02

## Indices_haste
material | E_min | E_max | razao_min | razao_tipica | razao_max
Aço inox 316L | 205 | 210 | 10.25 | 11.857 | 14
Co-Cr-Mo forjado | 220 | 230 | 11 | 12.857 | 15.333
Ti-6Al-4V ELI | 101 | 110 | 5.05 | 6.029 | 7.333
Ti cp grau 4 | 104.1 | 104.1 | 5.205 | 5.949 | 6.94
Ti-13Nb-13Zr | 79 | 84 | 3.95 | 4.657 | 5.6
Ti-35Nb-7Zr-5Ta (TNZT) | 55 | 55 | 2.75 | 3.143 | 3.667

## Cenarios
cenario | descricao | casos
A | Só materiais em uso clínico (stent: só permanentes, 316L, L605, MP35N, Pt-Cr) | Todos
B | Inclui investigação e bioabsorvíveis (stent: A + Mg WE43 e PLLA; permanentes com o pior valor observado no tempo de reabsorção, opção O2) | Todos
B-bio | Só bioabsorvíveis (Mg WE43 e PLLA) com o tempo de reabsorção; comparação, não ranking (opção O3) | Stent
R-sentinela | Sensibilidade do tempo de reabsorção atribuído aos permanentes: 60, 120, 600 e 1200 meses (opção O1) | Stent
Q | Só critérios quantitativos (sem ordinais) | Haste, stent, scaffold
W | Sensibilidade dos pesos | Todos os quantitativos
η | Sensibilidade ao nível de confiança η de 0 a 1, passo 0,1 (resultado principal: η = 1) | Todos os quantitativos
M | Concordância entre métodos | Todos os quantitativos
T-scaffold | Sensibilidade dos alvos | Scaffold
T-haste | Sensibilidade do alvo de E (inclui 14 GPa, Petković et al. 2025, vs 17 GPa) | Haste
C-custo | Peso do custo relativo baixo (0,01) vs elevado (0,25), restantes pesos redistribuídos | Todos os quantitativos
MC | Incerteza das propriedades | Todos os quantitativos
P-foco | Foco no problema crítico do professor (2 out 2026): peso dos critérios de ligação direta x2 (fator_foco_problema), restantes renormalizados; sensibilidade: direta + indireta (data/problemas_criticos.csv). Par articular: sensibilidade semiquantitativa à parte | Todos os quantitativos
O-orçamento | Teto de orçamento: exclui na triagem os materiais com custo relativo acima de teto_custo_relativo (3), sem mudar os pesos; cenário A | Todos os quantitativos

## Tecido
tecido | propriedade | unidade | min | max | notas | fonte | estado
Osso cortical | Módulo de Young | GPa | 15 | 20 | Longitudinal; anisotrópico (slide 10); Li et al. 2014, Tabelas 1 e 2 (fémur): 13,6-16,8 GPa em tração, 17,6 GPa em compressão; osso de idosos pode ficar abaixo de 15 GPa: relevante para o perfil osteoporose | Li Y et al. Materials 2014;7:1709 (New Developments of Ti-Based Alloys for Biomedical Applications), Tabelas 1 e 2, https://doi.org/10.3390/ma7031709; Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | Verificado
Osso cortical | Resistência à tração | MPa | 50 | 150 |  | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso cortical | Resistência à compressão | MPa | 130 | 220 |  | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso cortical | Densidade | g/cm³ | 1.8 | 2.1 |  | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso trabecular | Módulo de Young | MPa | 50 | 500 | Varia muito com a localização e a densidade | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso trabecular | Resistência à compressão | MPa | 2 | 12 |  | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso trabecular | Porosidade | % | 50 | 90 |  | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar
Osso cortical mandibular | Módulo de Young | GPa | 10 | 20 | Referência para o implante dentário | Ratner et al. 2020; Navarro et al. 2008; Karageorgiou & Kaplan 2005: confirmar | A verificar

## Parametros
parametro | valor | descricao
eta | 1 | η: confiança do decisor nos pesos subjetivos (0 = só objetivos; 1 = só subjetivos); eq. 1 de Petković et al. 2025. Resultado principal com η = 1; η de 0 a 1 só como sensibilidade
incerteza_valor_unico | 0.1 | Monte Carlo de propriedades: as células quantitativas com mín. = máx. (valor de um único estudo) variam ±10 % à volta do típico; valor de desenho; os ordinais não variam
fator_foco_problema | 2 | Cenário P-foco: o peso dos critérios ligados ao problema crítico do professor (2 out 2026; data/problemas_criticos.csv) é multiplicado por este fator e os pesos são renormalizados; valor de desenho
teto_custo_relativo | 3 | Cenário O-orçamento: exclui na triagem os materiais com custo relativo de material e fabrico (ordinal 1-5) acima deste valor, sem mudar os pesos; casos quantitativos, cenário A; valor de desenho

## Problemas_criticos
caso_componente | problema | criterio | ligacao | justificacao
Prótese da anca ¦ Par articular | Desgaste e libertação de partículas | Taxa de desgaste linear | direta | Partículas de desgaste do polietileno: osteólise e descolamento
Prótese da anca ¦ Par articular | Desgaste e libertação de partículas | Segurança iónica / risco ALTR (ordinal 1-5) | direta | Iões e partículas metálicas; também critério de triagem (≥ 2, exclui o MoM)
Prótese da anca ¦ Par articular | Desgaste e libertação de partículas | Compatibilidade galvânica cabeça-cone (ordinal 1-5) | direta | Corrosão por fretting na junção cabeça-cone liberta iões e partículas
Prótese da anca ¦ Par articular | Desgaste e libertação de partículas | Dureza da cabeça | indireta | Riscos por terceiro corpo aceleram o desgaste do contraface
Prótese da anca ¦ Par articular | Desgaste e libertação de partículas | Compatibilidade com esterilização (ordinal 1-5) | indireta | A oxidação do polietileno irradiado acelera o desgaste
Prótese da anca ¦ Haste femoral | Desgaste e libertação de partículas | Resistência à corrosão (ordinal 1-5) | direta | Libertação iónica da haste
Implante dentário | Integração com o osso | Evidência clínica de osteointegração (ordinal 1-5) | direta | Função principal do implante
Implante dentário | Integração com o osso | Módulo de Young | indireta | Transferência de carga ao osso e perda óssea marginal
Implante dentário | Corrosão | Resistência à corrosão em meio oral (ordinal 1-5) | direta | Critério acrescentado para o problema crítico
Stent vascular | Resistência mecânica | Índice material de recuo elástico σy/E (proxy) | direta | Recuo elástico depois da expansão
Stent vascular | Resistência mecânica | Alongamento na rotura | direta | Expansão sem fratura
Stent vascular | Resistência mecânica | Resistência à tração | direta | Resistência radial e fadiga pulsátil
Stent vascular | Resistência mecânica | Módulo de Young | direta | Rigidez radial com struts finos
Stent vascular | Biocompatibilidade | Espessura típica de strut | direta | Struts finos: menos reestenose e trombose (propriedade do dispositivo)
Stent vascular | Biocompatibilidade | Tempo de reabsorção (só cenário B) | indireta | Presença permanente vs reabsorção; só no cenário B
Scaffold (regeneração óssea) | Suporte celular | Porosidade | direta | Poros interligados para adesão, migração e vascularização
Scaffold (regeneração óssea) | Suporte celular | Bioatividade (ordinal 1-5) | direta | Osteocondução e ligação ao osso
Scaffold (regeneração óssea) | Degradação controlada | Tempo de degradação | direta | Acompanhar a formação de osso novo
Scaffold (regeneração óssea) | Suporte celular | Imprimibilidade 3D (ordinal 1-5) | indireta | Controlo da arquitetura dos poros
Scaffold (regeneração óssea) | Suporte celular | Resistência à compressão (scaffold) | indireta | Suporte mecânico enquanto o osso se forma (leitura ampla)
Scaffold (regeneração óssea) | Suporte celular | Módulo de compressão (scaffold) | indireta | Suporte mecânico enquanto o osso se forma (leitura ampla)